№572

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(кровать лечебная противоожоговая с флюидизирующей средой)

1. Состав (комплектации) оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество в (1 комплекте) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кровать лечебная противоожоговая с флюидизирующей средой (далее – кровать) | 1 шт. |
| 1.2. | Ортопедическая рамка | 1 комплект |
| 1.3. | Крепление для внутривенных вливаний | 1 комплект |
| 1.4. | Воздушный фильтр (комплект воздушных фильтров, если в устройстве используется более одного фильтра) | 80 шт. |
| 1.5. | Микросферы | В количестве, необходимом для введения кровати в эксплуатацию и для двухкратной замены на 6 и 12 месяце эксплуатации |
| 1.6. | Специальные противоожоговые простыни-фильтры | 8 шт. |
| 1.7 | Диффузор (плита флюидизации) для замены через 6-12 месяцев после начала эксплуатации | 1 шт. |

2.Технические требования:

2.1. Кровать – оборудование для лечения пациентов с помощью флюидизации специальных микросфер в потоке воздуха;

2.2. Длина ванны кровати не менее 2200 мм;

2.3. Ширина кровати не менее 800 мм;

2.4. Возможность регулировки температуры микросферы и воздуха, обдувающего пациента до 40°С;

2.5. Гарантированный вес пациента до 150 кг, рост - до 2-х метров;

2.6. Вес полностью укомплектованной кровати без пациента не более 1000 кг;

2.7. Максимальный уровень шума не более 50 дБ;

2.8.*Деконтаминация не должна требовать нагревания микрошариков выше 50оС, не должна повышать мощность кровати, потребляемую в режиме постоянной флюидизации;1

2.9. Прерывистая флюидизация – наличие;

2.10. Питание должно осуществляться электротоком - 220-240 V/ 50 Нz;

2.11. * Потребляемый ток во всех режимах работы кровати (а именно: постоянной флюидизации, прерывистой флюидизации, деконтаминации) не более 16 А;2

2.12. Автоматическое возобновление работы после случайного падения напряжения в сети или отключения устройства;

2.13. Тревоги – визуальные и звуковые, активируемые при разнице установленной пользователем и фактической температуры микросфер не более 3оС;

2.14. Возможность экстренной остановки процесса флюидизации с сохранением предустановленных параметров;

2.15. Оборудование должно требовать регулярной замены только микросфер и простыней-фильтров.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.2. В стоимость предложения должна быть включена стоимость ТО2 на весь гарантийный срок.

3.3. В течение гарантийного срока время прибытия сервисного инженера в течение 48 часов после вызова (предоставление письменных обязательств).

3.4.*В течение гарантийного срока в случае досрочного выхода из строя  микросфер и/или простыней-фильтров – замена на микросферы, простыни-фильтры надлежащего качества (предоставление письменных обязательств).3

3.5.*Поставщик предлагаемого оборудования должен указать сервисные центры (наименование, адрес) на территории РБ для сервисного обслуживания и ремонта закупаемого оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.4

Примечание: при несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченным знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

_____________________________________________________________

1Нагрев 600 кг микрошариков выше 50оС и их последующее остывание сопровождается значительным и длительным тепловыделением, что приводит к значительному повышению температуры воздуха в палате и невозможности пребывания в данной палате пациентов и медицинских работников в течение процесса деконтаминации продолжительностью от 24 до 48 часов.

2Проведение линий электроснабжения с силой тока более 16 ампер относится к капитальному строительству и требует специального финансирования.

3Имеющийся многолетний опыт эксплуатации флюидизирующих кроватей различных производителей продемонстрировал отсутствие действенных механизмов, позволяющих принудить продавца к исполнению гарантийных обязательств, особенно, если продавец не является резидентом Республики Беларусь.

4Данное оборудование является дорогостоящим и крупногабаритным, в случае невозможности проведения ремонтных работ по месту эксплуатации кроватей, доставка их в сервисный центр за пределами Республики Беларусь и, соответственно, возможность выполнения такого ремонта, представляются маловероятными в связи со значительными логистическими расходами.