# Приложение №2

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) для строительного объекта «Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница №3 г. Гродно» под «Гродненский областной клинический онкологический диспансер»

1. Состав (комплектация) оборудования

1.1. Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ).

| № п/п | Наименование | Количество | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гентри | 1 | 2.1 |
| 2. | Детекторы | 2 | 2.2 |
| 3. | Набор коллиматоров | 1 | 2.3 |
| 4. | Стол пациента | 1 | 2.4 |
| 5. | Рабочая станция управления рабочим процессом | 1 | 2.5 |
| 6. | Рабочая станция обработки данных | 1 | 2.6 |
| 7. | Дополнительное оборудование | 1 | 2.7 |

2. Технические требования

| № п/п | Характеристика параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. | Гентри |
| 2.1.1. | Гентри концентрического типа с отдельным кольцом крепления для каждого детектора и их независимого движения | наличие |
| 2.1.2. | Степени свободы для каждого детектора (вращение, перемещение), не менее | 4 |
| 2.1.3. | Максимальный наклон детектора в каудальном/цефальном направлениях, град., не менее | +15/-15 |
| 2.1.4. | Максимальная апертура с установленными коллиматорами LEHR, см, не менее | 65 |
| 2.1.5. | Диапазон вращения гентри, град., не менее | 450 |
| 2.1.6**. | Автоматическое оконтуривание тела пациента в режиме реального времени | наличие |
| 2.1.7. | Возможность проведения исследования в сидячем, стоячем положениях, на каталке и кресле-каталке | наличие |
| 2.2. | Детекторы |
| 2.2.1*. | Количество детекторов, не менее | 2 |
| 2.2.2. | Тип чувствительного элемента | Фотоэлектронные умножители или полупроводнико-вые детекторы CZT |
| 2.2.3**. | Размер рабочего поля, мм, не менее | 380×500 |
| 2.2.4. | Размерности матрицы сбора изображений в основном режиме | 64х64, 128х128, 256х256, 512х512 |
| 2.2.5**. | Допустимое отклонение значений пространственного разрешения в центральной (CFOV) и полезной (UFOV) частях поля зрения детектора, % | +5 |
| 2.2.6**. | Собственное пространственное разрешение (UFOV), мм, не более | 3,9 |
| 2.2.7**. | Собственное энергетическое разрешение для энергии 140 кэВ,%, не более | 10 |
| 2.2.8**. | Собственная интегральная неоднородность изображения (CFOV), %, не более | 3 |
| 2.2.9**. | Собственная дифференциальная неоднородность изображения (CFOV), %, не более | 2.5 |
| 2.2.10** | Собственная абсолютная нелинейность изображения (CFOV), мм, не более | 0,5 |
| 2.2.11** | Собственная дифференциальная нелинейность изображения , (CFOV) мм, не более | 0,2 |
| 2.2.12. | Цифровая система коррекции энергии, линейности и однородности в режиме реального времени | наличие |
| 2.2.13. | Максимальная наблюдаемая скорость счета для 20% энергетического окна, импульс/сек, не менее | 300000 |
| 2.2.14. | Пространственное разрешение в поперечном сечении, мм, не более | 10 |
| 2.2.15 | Системная планарная чувствительность с низкоэнергетичесим коллиматором высокого разрешения, имп./мин,/мкКи, не менее | 160 |
| 2.2.16. | Система автоматической настройки детекторов, позволяющая в том числе возвращаться к заводским установкам | наличие |
| 2.2.17. | Система автоматической защиты от столкновения детекторов с пациентом или другим объектом | наличие |
| 2.3. | Набор коллиматоров с тележками (для ОФЭКТ с ФЭУ) |
| 2.3.1. | Низкоэнергетический высокого разрешения 2 ед. | наличие |
| 2.3.2. | Низкоэнергетический высокой чувствительности 2 ед. | наличие |
| 2.3.3. | Низкоэнергетический общего назначения 2 ед. | наличие |
| 2.3.4. | Среднеэнергетический 2 ед. | наличие |
| 2.3.5 | PINHOL | наличие |
| 2.3.6. | Тележки для хранения и смены коллиматоров с общим количеством мест для одновремнного хранения, коллиматоров, не менее | 9 |
| 2.4. | Стол пациента |
| 2.4.1. | Длина, см, не менее | 200 |
| 2.4.2. | Максимально допустимый вес пациента, кг, не менее | 180 |
| 2.4.3. | Максимальная длина непрерывного сканироввания при исследовании всего тела, см, не менее | 200 |
| 2.4.4. | Нижнее положение стола пациента, см, не более | 70 |
| 2.4.5. | Диапазон скорости горизонтального сканирования, см/мин | 5-30 |
| 2.4.6. | Коэффициент поглощения излучения декой при излучении в 140 кэВ, %, не менее | 10 |
| 2.4.7. | Принадлежности для позиционирования пациента | наличие |
| 2.5. | Рабочая станция управления рабочим процессом |
| 2.5.1. | Язык интерфейса | русский |
| 2.5.2 | Рабочая станция для управления рабочим процессом, включающая инструменты обработки и визуализации, с параметрами: | 1 рабочее место |
| 2.5.2.1 | Объём оперативной памяти, ГБ, не менее | 4 |
| 2.5.2.2. | Объём жесткого диска, ТБ, не менее | 1 |
| 2.5.2.3 | ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920х1080 и диагональю, дюймов, не менее | 21 |
| 2.5.2.4 | Запись результатов на CD/DVD/USB | наличие |
| 2.5.3 | Програмное обеспечение для проведения исследований: планарных, всего тела, SPECT, статических, динаммических | наличие |
| 2.5.4 | Высокоинтегрированный и полностью DICOM совместимый программный пакет для обработки данных | наличие |
| 2.5.5. | Программа просмотра данных ОФЭКТ (головной мозг, печень, кости) | наличие |
| 2.5.6 | Динамическая обработка | наличие |
| 2.5.7 | Количественный анализ данных исследований легких | наличие |
| 2.5.8. | Комплексный анализ данных исследований почек (динамические и статические), вычисление общей и раздельной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | наличие |
| 2.5.9. | Исследование функции печени | наличие |
| 2.5.10 | Качественный анализ данных исследований годлвного мозга (перфузионая томография головного мозга: определение регионального мозгового кровотока (РМК)) | наличие |
| 2.5.11 | Программы для исследования щитовидной и паращитовидных желёз | наличие |
| 2.5.12 | Определение концентрационной и двигательной функции желчного пузыря | наличие |
| 2.5.13 | Объединение ОФЭКТ-изображений с КТ- и МРТ- изображениями | наличие |
| 2.5.14 | Автоматизированное управление для всех видов ОФЭКТ-исслдований | наличие |
| 2.5.15 | Пакет программ автоматизированного количесвенного анализа перфузионных и функциональных ОФЭКТ-исследований сердца | наличие |
| 2.5.16 | Програмный пакет для создания трехмерных изображенний в режиме объёмной визуализации для ОФЭКТ | наличие |
| 2.6. | Рабочая станция обработки данных |
| 2.6.1 | Язык интерфейса | русский |
| 2.6.2 | Рабочая станция для обработки данных с параметрами: | 1 рабочее место |
| 2.6.2.1 | Объём оперативной памяти, ГБ, не менее | 4 |
| 2.6.2.2 | Объём жесткого диска, ТБ, не менее | 1 |
| 2.6.2.3 | ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920х1080 и диагональю, дюймов, не менее | 21 |
| 2.6.2.4 | Дополнительный ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920х1080 и диагональю, дюймов, не менее | 21 | 21 |
| 2.6.2.5 | Запись результатов на CD/DVD/USB | наличие |
| 2.6.3 | Высокоинтегрированный и полностью DICOM совместимый программный пакет для обработки данных | наличие |
| 2.6.4 | Программа просмотра данных ОФЭКТ (головной мозг, печень, кости) | наличие |
| 2.6.5 | Динамическая обработка | наличие |
| 2.6.6 | Количественный анализ данных исследований легких | наличие |
| 2.6.7 | Комплексный анализ данных исследований почек (динамические и статические), вычисление общей и раздельной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | наличие |
| 2.6.8 | Исследование функции печени | наличие |
| 2.6.9 | Качественный анализ данных исследований головного мозга (перфузионая томография головного мозга: определение регионального мозгового кровотока (РМК)) | наличие |
| 2.6.10 | Программы для исследования щитовидной и паращитовидных желёз | наличие |
| 2.6.11 | Определение концентрационной и двигательной функции желчного пузыря | наличие |
| 2.6.12 | Объединение ОФЭКТ-изображений с КТ- и МРТ- изображениями | наличие |
| 2.6.13 | Пакет программ автоматизированного количесвенного анализа перфузионных и функциональных ОФЭКТ-исследований сердца | наличие |
| 2.6.14 | Програмный пакет для создания трехмерных изображенний в режиме объёмной визуализации для ОФЭКТ | наличие |
| 2.7 | Дополнительное оборудование |  |
| 2.7.1. | Источник бесперебойного питания для гамма-камеры со временем обеспечения автономной работы гамма-камеры не менее 15 минут | наличие |
| 2.7.2 | Источник бесперебойного питания компьютера управления со временем обеспечения автономной работы гамма-камеры не менее 15 минут | наличие |
| 2.7.3. | Фантомы NEMA для калибровки и проверки разрешения и линейности, комплект | наличие |
| 2.7.4. | Принтер лазерный цветной печати (разрешение не хуже 1200х1200 dpi) | наличие |
| 2.7.5. | Принтер лазерный монохромной печати высокого разрешения для печати заключений по исследованиям | наличие |

Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата; несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения, выполнение их будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов как более значимых в техническом задании по сравнению с другими будет оцениваться 2 баллами.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

3.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию.

4.1. Участники в конкурсных документах должны представить:

4.1.1. выданные Министерством здравоохранения Республики Беларусь специальные разрешения (лицензии) на медицинскую деятельность, включающие работы и услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, и сертификаты о прохождении обучения по указанным видам работ на поставляемые товары, выданные специалистам, или гражданско-правовые договоры с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими указанные специальные разрешения (лицензии) на данные виды работ и услуг, а также сертификаты;

4.1.2. выданную Департаментом по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь лицензию на право осуществления на территории Республики Беларусь деятельности по наладке радиационных устройств и установок.

5. Требования о наличии технической документации, об обучении персонала и иная информация.

5.1. Участники должны представить:

5.1.1. документальные материалы фирмы-производителя на английском или русском языке для подтверждения технических и функциональных параметров устройств;

5.1.2. письменное обязательство предоставить в случае присуждения контракта руководство пользователя и эксплуатационно-техническую документацию на русском языке;

5.1.3. письменное обязательство обеспечить при необходимости интеграцию результатов диагностических исследований и лечебных вмешательств в информационную систему медицинского учреждения.

5.2. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала работе на оборудовании.

5.3. В предложение участника должно входить обучение не менее 2 врачей.