Приложение 1

ЛОТ №1.

Наименование: Магнитно-резонансный томограф

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

- Общие требования (состав 1 комплекта оборудования).

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Магнит | 1 |
| 1.2. | Градиентная система | 1 |
| 1.3. | Радиочастотная система | 1 |
| 1.4. | Стол пациента | 1 |
| 1.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) | 1 |
| 1.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования | 1 |
| 1.7. | Рабочая станция (серверное решение), позволяющая нескольким пользователям (не менее 4) иметь одновременный удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 |
| 1.8. | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с цветным ЖК-монитором, размером не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, или 2 цветных ЖК монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024, с устройством архивации на электронные носители (CD, DVD, USB-карты) | 2 |
| 1.9. | Набор катушек для проведения исследований | 1 |
| 1.10. | Полный комплект приспособлений и оборудования для проведения функциональной МРТ головного мозга (создание визуальных, звуковых и двигательных задач) | 1 |
| 1.11. | Клетка Фарадея со смотровым окном и дверью | 1 |
| 1.12. | Климатическая система для помещений МРТ с контролем температуры и влажности в процедурном и техническом помещении, пультовой МРТ | 1 |
| 1.13. | Комплект источников бесперебойного питания | 1 |
| 1.14. | Видеокамера наблюдения за пациентом с выводом сигнала на видеомонитор в пультовой | 1 |
| 1.15. | Физиологический датчик пульса | 1 |

Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Магнит |  |  |
| 2.1.1. | Сверхпроводящий, индукция магнитного поля | 3.0 Т | * |
| 2.1.2. | Технология «нулевого» испарения жидкого гелия | Наличие | * |
| 2.1.3. | Интервал заправки | 10-летняя бесплатная дозаправка жидким гелием |  |
| 2.1.4. | Однородность поля при 40 см DSV (методом VRMS), гарантированно | не более 0,5 ppm |  |
| 2.1.5. | Туннель с переговорным устройством, освещением, вентиляцией при внутреннем диаметре (включая катушки и кожух) | диаметр не менее 70 см | * |
| 2.1.6. | Границы 5-гауссового поля | не более 3х5,2 м |  |
| 2.2. | Градиентная система |  |  |
| 2.2.1. | Максимальный градиент магнитной индукции | не менее 60 мТ/м | * |
| 2.2.2. | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции | не менее 200 Т/м/сек по каждой оси | * |
| 2.2.3. | Максимальное поле обзора FOV по трем осям | не менее 50 см |  |
| 2.2.4. | Максимальная матрица изображения без интерполяции | 1024х1024 |  |
| 2.2.5. | Технология проведения МР-исследований без потери качества получаемого изображения c уровнем акустического шума, превышающего уровень шума окружающей среды не более чем на 10 дБ, или снижение уровня шума не менее чем на 80% | наличие |  |
| 2.3. | Радиочастотная система |  |  |
| 2.3.1. | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала | наличие | * |
| 2.3.2. | Число цифровых каналов приёма | не менее 96 или каналонезависимая система | * |
| 2.3.3. | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек. При этом область сканирования может выбираться путём автоматического смещения деки стола пациента без дополнительных манипуляций с катушками и пациентом | наличие |  |
| 2.3.4. | Расположение РЧ-приемников и оцифровка сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех | наличие |  |
| 2.3.5. | Технология оптимизации передаваемого РЧ-сигнала в зависимости от анатомии пациента | наличие |  |
| 2.4. | Стол пациента |  |  |
| 2.4.1. | Максимальный вес пациента | не менее 200 кг |  |
| 2.4.2. | Сканирование всего тела без репозиционирования пациента и катушек | не менее 165 см |  |
| 2.4.3. | Оптический маркер позиционирования | наличие |  |
| 2.4.4. | Возможность проведения исследования с размещением пациента головой вперед и ногами вперед (симметричное сканирование) для максимального комфорта пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.4.5. | Возможность управления перемещением деки стола во всем диапазоне с консоли управления | наличие |  |
| 2.4.6. | Отсоединяемый стол пациента для укладки, позиционирования вне клетки Фарадея либо стыкуемая со столом система транспортировки | наличие | * |
| 2.5. | Цифровая система управления сканированием, реконструкции, хранения и обработки изображений (консоль оператора) |  |  |
| 2.5.1. | Оперативная память | не менее 64 Гб |  |
| 2.5.2. | Скорость реконструкции изображений для 2D при полном формате 256х256 | не менее 10000 изображений/сек |  |
| 2.5.3. | Оперативная память блока реконструкции изображений | не менее 96 Гб |  |
| 2.5.4. | Отдельный от компьютера оптический привод с возможностью записи DVD-R/RW, CD-R/RW дисков | наличие |  |
| 2.5.5. | Объем жестких дисков для хранения информации | Не менее 1 Тб |  |
| 2.5.6. | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие |  |
| 2.5.7. | Монитор | наличие, жидкокристаллический, цветной, не менее 23'', калиброванный по DICOM, разрешение не менее 1900х1200 или 2 цветных ЖК монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 |  |
| 2.6. | Программное обеспечение и методы МР-сканирования |  |  |
| 2.6.1. | SE, ТSE, TGE, STIR, FLAIR, EPI и др. для исследования ЦНС, суставов, сердца и внутренних органов | наличие |  |
| 2.6.2. | Программы получения изотропных изображений головы, позвоночника, суставов, в т.ч. Т1W, Т2W, PDW, FLAIR | наличие |  |
| 2.6.3. | Программа быстрого повтора MP-исследования головного мозга по предыдущим параметрам сканирования | наличие |  |
| 2.6.4. | Программа сканирования с движением стола с возможностью использования интегрированной катушки для тела, поверхностных катушек | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.5. | Автоматическое позиционирование пациента | наличие |  |
| 2.6.6. | Программа для получения изображений различной взвешенности (T1W, T2W, PD, FLAIR, STIR) за одно сканирование, длительностью не более 6 минут. Постпроцессинг с получением параметрических карт | наличие |  |
| 2.6.7. | Программа для получения четырех видов изображений (жир/вода/синфазно/противофазно) в рамках одной последовательности в Т1, Т2, спин- и градиентном эхо (DIXON) | наличие, для туловища, головы, шеи, позвоночника, суставов |  |
| 2.6.8. | Технология ускорения сбора данных без потери качества изображений (Compressed Sensing, Hyper Band, HyperSense, Compressed Sense, SMS или аналог) с возможностью применения в последовательностях DWI, DTI, TOF, с возможностью применения в 3D-последовательностях | наличие | * |
| 2.6.9. | Одновоксельная и мультивоксельная протонная спектроскопия | наличие | * |
| 2.6.10. | Физиологический контроль и синхронизация сканирования | наличие,включая: - периферический пульс, - датчик дыхания |  |
| 2.6.11. | Методики подавления артефактов и сигналов |  |  |
| 2.6.11.1. | Подавление сигналов от жировой ткани и воды | наличие |  |
| 2.6.11.2. | Спектральное возбуждение воды и жира | наличие |  |
| 2.6.11.3. | Методика корректировки артефактов от дыхания, перистальтики, тока жидкости | наличие, без синхронизации с дыханием |  |
| 2.6.11.4. | Последовательности с радиальным заполнением k-пространств в спиновом (PROPELLER, BLADE, MultiVane аналог) и градиентном эхо (StarVibe, Disco, MultiVane или аналог) для снижения артефактов движения | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования | * |
| 2.6.11.5. | Программа для снижения артефактов в области крупных металлических имплантатов | наличие |  |
| 2.6.12. | Просмотр и обработка изображений |  |  |
| 2.6.12.1. | Мультимодальный просмотр и совмещение изображений разных модальностей (КТ, ДСА, ПЭТ/КТ) и производителей | наличие, включая: MPR (в т.ч. криволинейная), MIP/MinIP, SSD, VRT |  |
| 2.6.12.2. | Программа соединения изображений при сканировании в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях нескольких областей | наличие, автоматическое и полуавтоматическое соединение изображений нескольких областей |  |
| 2.6.13. | Клиническое программное обеспечение |  |  |
| 2.6.13.1. | Неврологический пакет |  |  |
| 2.6.13.1.1. | Одновременное исследование всей ЦНС (головной мозг, спинной мозг) без репозиционирования пациента | наличие, включая программу соединения полученных изображений |  |
| 2.6.13.1.2. | Диффузионно-взвешенная МРТ c низкой чувствительностью к артефактам восприимчивости (RESOLVE, PROPELLER DWI, non-EPI DWI или аналог) | наличие |  |
| 2.6.13.1.3. | Диффузионно-взвешенная МРТ с малым полем обзора (FOCUS DWI, Zoom DWI или аналог) | наличие |  |
| 2.6.13.1.4. | Программа получения изображений, взвешенных по восприимчивости к деоксидам продуктов крови (визуализация продуктов гемолиза и венозных мальформаций) с возможностью дифференцировать микрокровоизлияния и кальцинаты (SWI/SWAN 2.0 или аналог) | наличие |  |
| 2.6.13.1.5. | Программа перфузии 3D без использования контрастного вещества (3D ASL) | наличие |  |
| 2.6.13.1.6. | Программы одновоксельной и мультивоксельной протонной спектроскопии | наличие |  |
| 2.6.13.1.7. | Программа визуализации черепно-мозговых нервов (3D Steady State последовательность с тяжелой взвешенностью по Т2, например FIESTA-C, Vista или аналог) | наличие |  |
| 2.6.13.1.8. | Программы динамической контрастной перфузии, взвешенной по T2* (DSC) и T1 (DCE) с постпроцессингом параметрических карт скорости, объема кровотока, среднего времени транзита, времени до пика, проницаемости | наличие | * |
| 2.6.13.1.9. | Программа визуализации проводящих путей головного мозга (DTI) с наложением на анатомические изображения (fusion) | наличие |  |
| 2.6.13.1.10. | Программа трехмерной изотропной визуализации головного мозга с высоким пространственным разрешением <1мм | наличие |  |
| 2.6.13.1.11. | Программа функциональной МРТ (BOLD) с построением цветных карт активности коры головного мозга при внешней стимуляции (моторной и визуальной) с наложением на анатомические изображения (fusion) | наличие |  |
| 2.6.13.1.12 | Программа одновременной визуализации проводящих путей (DTI) и цветных карт активности коры головного мозга функциональной МРТ (BOLD) на анатомических изображениях (fusion) | наличие |  |
| 2.6.13.2. | Сосудистый пакет |  |  |
| 2.6.13.2.1. | 2D/3D TOF, 2D/3D PC, CE-MRA Fast 3D, динамическая 4D-ангиография для головы, туловища и конечностей | наличие, совместимость с технологией параллельного сканирования |  |
| 2.6.13.2.2. | Автоматический анализ потока крови | наличие |  |
| 2.6.13.2.3. | Программа синхронизации и сканирования с прохождением контрастного вещества | наличие |  |
| 2.6.13.2.4. | MIP-проекции автоматические | наличие |  |
| 2.6.13.2.5. | Программа периферической ангиографии с помощью автоматического движения стола | наличие |  |
| 2.6.13.2.6. | Измерение скорости потока крови/ликвора | наличие |  |
| 2.6.13.2.7. | Одновременная визуализация артерий и вен с цветным кодированием | наличие |  |
| 2.6.13.2.8. | Ангиография головы и шеи, туловища и конечностей без использования контрастного средства | наличие |  |
| 2.6.13.3. | Пакет онкологических программ |  |  |
| 2.6.13.3.1. | Программа быстрого динамического исследования после внутривенного введения контрастного вещества (TurboLAVA или аналог) | Наличие, временное разрешение динамических серий не более 10 секунд |  |
| 2.6.13.3.2. | Сканирование всего тела (включая DWI) без репозиционирования пациента с возможностью использования поверхностных катушек | наличие, включая автоматическое сшивание изображений |  |
| 2.6.13.3.4. | Программа диффузионно-взвешенной визуализации отдельных областей тела и всего тела | наличие, автоматическое вычисление карт ADC |  |
| 2.6.13.3.5. | Возможность построения расчетных серий диффузионно-взвешенных изображений (calculated b-value) | наличие |  |
| 2.6.13.4. | Пакет абдоминальных программ |  |  |
| 2.6.13.4.1. | Программа для исследования желчевыводящих и панкреатических протоков (MP-холангиопанкреатография) | наличие |  |
| 2.6.13.4.2. | Последовательность для контрастных исследований брюшной полости на свободном дыхании в Т1-градиентном эхо, нечувствительный к артефактам движения (StarVibe или аналог) | наличие | * |
| 2.6.13.4.3. | Сверхбыстрое динамическое сканирование в T1-градиентном эхо (DISCO, TwistVibe или аналог) | наличие | * |
| 2.6.13.4.4. | Программа для исследования мочевыводящих путей (МР-урография) | наличие |  |
| 2.6.13.5. | Пакет ортопедических программ |  |  |
| 2.6.13.5.1. | Протоколы для 3D исследования суставов и позвоночника, взвешенных по T1, T2, PD в быстром спиновом эхо с- или без подавления жира | наличие |  |
| 2.6.13.5.2. | Последовательность и пакет постпроцессинга с количественными картами релаксации для оценки хряща (T2-картирование) | наличие |  |
| 2.6.13.6 | Пакет кардиологических программ |  |  |
| 2.6.13.6.1 | Программы визуализации камер сердца «black blood» (T1W Fast or TurboTSE, Inversion Recovery, Double Inversion Recovery, Triple Inversion Recovery, Contrast Enhanced Inversion Recovery) и «bright blood» (T2W Fast or TurboTSE, Spoiled GRE, Balanced Steady-State Free Precession, Cine MRI). | наличие |  |
| 2.6.13.6.2 | Программы визуализации камер сердца, выполненные на задержке дыхания (Breath hold). | наличие |  |
| 2.6.13.6.3 | Программы жировой супрессии (STIR, SPIR - Spectral Inversion Recovery, Saturation Recovery | наличие |  |
| 2.6.13.6.4 | Программы полуавтоматического подсчёта глобальных параметров функции сердца (конечно систолический и конечно диастолический объем, сердечный выброс, толщина и масса миокарда) | наличие |  |
| 2.7. | Рабочая станция (серверное решение) |  |  |
| 2.7.1. | Программы просмотра, обработки и реконструкции изображений, аналогичные функциям на консоли оператора. Возможность одновременного стандартного просмотра и обработки 2D, 3D изображений на каждой из 2-х рабочих станций. Доступ к программным пакетам специальной обработки данных не менее чем на одной произвольно выбранной рабочей станции | включая полный набор пакетов программ клинических приложений согласно п. 2.6.13 |  |
| 2.7.2. | Оперативная память | не менее 16 Гб |  |
| 2.7.3. | Программный пакет для работы с базой данных пациентов (СТ/MRI/PET) | наличие |  |
| 2.7.4. | Полная функциональность коммуникаций DICOM (DICOM протоколы для экспорта, импорта, хранения, печати) с возможностью настройки параметров врачом; Worklist; функция записи на CD/DVD в формате DICOM | наличие |  |
| 2.8. | Набор радиочастотных катушек для проведения исследований |  |  |
| 2.8.1. | Автоматическое определение системой подключаемых катушек | наличие |  |
| 2.8.1.1. | Совместимость катушек с методиками параллельной визуализации и Compressed Sensing (Hyper Band, Hyper Sense, Compressed Sense, SMS или аналогом) | наличие | * |
| 2.8.2. | Многоканальная катушка для исследования головы и шеи (не менее 20 каналов) | наличие | * |
| 2.8.2.1. | - возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, туловища | наличие |  |
| 2.8.2.2. | - съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента | наличие |  |
| 2.8.2.3. | - возможность сканирования только с интегрируемой в стол нижней частью катушки, для пациентов с клаустрофобией | наличие |  |
| 2.8.2.4. | - возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны головы и шеи, височно-нижнечелюстного сустава | наличие |  |
| 2.8.3. | Многоканальная матричная гибкая катушка для тела с возможностью обследования грудной клетки, брюшной полости, таза у взрослых и детей (не менее 12 каналов) | наличие, 2 шт. | * |
| 2.8.3.1. | - возможность объединения с элементами катушек для головы и шеи, позвоночника, второй аналогичной катушки для тела (для увеличения зоны покрытия) | наличие |  |
| 2.8.3.2. | - длина катушки в направлении голова/ноги | не менее 50 см | * |
| 2.8.3.3. | - встроенный в катушку датчик дыхания или бесконтактный (лазерный визир) датчик дыхания | наличие | * |
| 2.8.4. | Многоканальная встроенная в стол матричная катушка для исследования позвоночника (не менее 32 приемных элементов) | наличие |  |
| 2.8.4.1. | - возможность комбинирования с элементами катушек для головы и шеи, для тела | наличие |  |
| 2.8.4.2. | - возможность визуализации любых отделов позвоночника | наличие |  |
| 2.8.4.3. | - возможность визуализации различных зон туловища при комбинировании с элементами катушки для тела | наличие |  |
| 2.8.5. | Жесткая катушка для исследования коленного сустава (не менее 16 каналов) | наличие |  |
| 2.8.6. | Жесткая катушка для исследования плечевого сустава (не менее 16 каналов) | наличие |  |
| 2.8.7. | Гибкие многоканальные универсальные катушки для суставов и конечностей среднего и большого размера (не менее 16 каналов) | наличие |  |
| 2.9. | Полный комплект приспособлений и оборудования для проведения функциональной МРТ головного мозга |  |  |
| 2.9.1. | Создание визуальных, звуковых и двигательных задач | наличие | * |
| 2.10. | Дополнительное оборудование |  |  |
| 2.10.1. | Клетка Фарадея | наличие |  |
| 2.10.2. | Климатическая система с контролем температуры и влажности для помещений МРТ: комната сканирования, пультовая, ординаторская, техническая, щитовая (при наличии) | наличие |  |
| 2.10.3. | Комплект источников бесперебойного питания | наличие, обеспечение работы всего диагностического комплекса (в том числе чилера, консоли оператора и каждой из трех консолей врача) при аварийных ситуациях в течение 10 мин |  |
| 2.10.4. | Видеокамера наблюдения за пациентом с выводом сигнала на видеомонитор в пультовой | наличие |  |

ЛОТ №2.

Наименование: Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества |  |  |
| 2.1. | Совместимость с МРТ-аппаратом 3 Тесла | наличие | * |
| 2.2. | Система подогрева растворов | наличие |  |
| 2.3. | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона раствора с физиологическим раствором | наличие |  |
| 2.4. | Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 исследований | наличие |  |
| 2.5. | Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации | наличие |  |
| 2.6. | Болюсы (фазы) | не менее 4 |  |
| 2.8. | Функция открытой вены | наличие |  |
| 2.9. | Автоматическое регулирование давления введения | наличие |  |
| 2.10. | Отображение кривой давления введения | наличие |  |
| 2.11. | Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества | наличие |  |
| 2.12. | Функция задержки пуска | наличие |  |
| 2.13. | Встроенная аккумуляторная батарея | наличие |  |
| 2.14 | Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления при автоматической снижении скорости введения | наличие |  |
| 2.15 | Дистанционная панель управления с цветным сенсорным дисплеем | наличие |  |
| 2.16 | Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз | наличие |  |
| 2.17 | Панель управления на инжекторе | наличие |  |
| 2.18 | Детекция воздушной эмболии | наличие |  |

ЛОТ №3.

Наименование: Немагнитная каталка

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Немагнитная каталка | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2. | Немагнитная каталка |  |
| 2.1. | Нагрузка до 250кг | наличие |
| 2.2. | Полностью из немагнитных материалов | наличие |
| 2.3. | Высокая маневренность, безопасность, легкость в управлении и уходе | наличие |

ЛОТ №4.

Наименование: Немагнитное кресло-каталка

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Немагнитное кресло-каталка | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2. | Немагнитное кресло-каталка |  |
| 2.1. | Нагрузка до 250кг | наличие |
| 2.2. | Полностью из немагнитных материалов | наличие |
| 2.3. | Высокая маневренность, безопасность, легкость в управлении и уходе | наличие |

ЛОТ №5

Наименование: Детектор металла

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детектор металла | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2. | Детектор металла |  |
| 2.1. | Удерживаемый в руке детектор магнитных и немагнитных металлов | наличие |
| 2.2. | Звуковая и/или световая сигнализация при наличии металла | наличие |

ЛОТ №6

Наименование: Стеллаж для процедурного кабинета МРТ

Количество закупаемых изделий:   1    ед.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеллаж для процедурного кабинета МРТ для хранения полного набора катушек и необходимых принадлежностей | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2. | Стеллаж для процедурного кабинета МРТ для хранения полного набора катушек и необходимых принадлежностей |  |
| 2.1. | Материал немагнитный | наличие |
| 2.2. | Количество полок не менее 2 | наличие |
| 2.3. | Размер (ДхШХВ) не менее 120х60х90 см | наличие |

Примечание по лоту №1:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

- 2.1.1 – Индукция магнитного поля 3 Тесла по сравнению с 1.5 Тесла дает значительное преимущество в соотношении сигнал/шум, позволяя получать более качественные изображения за то же время или сокращать время сканирования при сопоставимом качестве. Подробные разъяснения о преимуществах использования 3 Тесла МРТ в онкологии приведены в приложении к документу.

- 2.1.2 - Технология «нулевого» испарения жидкого гелия давно распространена и является очевидным преимуществом, позволяя снизить стоимость владения томографом и избегать дорогостоящей дозаправки гелием системы.

- 2.1.5 – Диаметр туннеля 70 см более комфортен для пациентов, позволяет проводить сканирование особо тучных пациентов, а также выполнять исследования при мониторинге жизненно важных функций и выполнять интервенции. Широкий диаметр туннеля позволяет проводить сканирование пациентов со специальной укладкой для МР-топометрии (планирования лучевой терапии). Таким образом, опция важна для повышения доступности исследования для пациентов различной комплекции и выполнения сложных диагностических и топометрических процедур.

- 2.2.1, 2.2.2 – Мощность градиентной системы томографа – один из основных показателей, влияющих на скорость и качество сканирования. Чем выше показатели максимального градиента магнитной индукции и максимальной скорости нарастания градиента магнитной индукции – тем лучше качество функциональных методик, в том числе – диффузионно-взвешенной МРТ и перфузионно-взвешенной МРТ, являющихся основой диагностики злокачественных опухолей. Таким образом, высокие характеристики градиентной системы критично важны в онкологической практике.

- 2.3.1, 2.3.2 – Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала с числом независимых каналов приёма не менее 96 или каналонезависимая система обеспечивает повышенную четкость и максимальную интенсивность передачи сигналов, а также способствует формированию более качественных изображений, позволяет избежать шумов, характерных для аналоговых цепей передачи сигнала и зарегистрировать его в том месте, где он является наиболее «чистым». Технология увеличивает отношение сигнал/шум на величину до 50 процентов по сравнению с традиционными РЧ-приемниками и цепями передачи данных за счет снижения электрических помех и улучшенной регистрации сигналов. РЧ-приемники современных систем располагаются на системе магнита внутри экранированной процедурной и за счет этого полностью изолированы от внешних источников помех. Сигнал от катушек оцифровывается в процедурной и затем по оптическому каналу передается в процессор реконструкции, который находится в аппаратной. Такая схема существенно повышает качество изображений. К тому же, поскольку интенсивность аналогового сигнала от катушек падает по мере перемещения по проводам, расположение приемников в непосредственной близости от пациента увеличивает точность реконструкции изображений, что крайне важно для диагностики тонких структурных изменений. Для повышения скоростных характеристик сканирования, а также одновременного подключения нескольких многоканальных катушек число независимых каналов приема должно составлять не менее 96.

- 2.4.6 – Отсоединяемый стол пациента необходим для укладки и позиционирования пациента вне клетки Фарадея, что позволяет быстро начать обследование пациентов в тяжелом состоянии, производить укладку для МР-топометрии (МРТ для планирования лучевой терапии, например, в онкогинекологии). Отсоединяемый стол позволяет эвакуировать пациента из процедурной МРТ в экстренных случаях.

- 2.6.8 – Compressed Sensing – новая технология, позволяющая проводить сканирование в несколько раз быстрее без потери качества (без снижения соотношения сигнал/шум). Использование этой технологии позволит значительно повысить пропускную способность сканера, обеспечивая более высокую доступность метода для онкологических пациентов, что критично в условиях недостаточной оснащенности оборудованием.

- 2.6.9 – Одновоксельная и мультивоксельная МР-спектроскопия используется для диагностики опухолей головного мозга, молочной железы и предстательной железы. Метод особо важен для дифференциальной  диагностики опухолей головного мозга, выбора места биопсии опухоли и определения эффективности лечения опухолей головного мозга (глиом, метастазов). Учитывая большое количество пациентов с опухолевым поражением головного мозга, проходящих лечение (лучевую и химиотерапию) в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, наличие спектроскопических методик очень важно для точной диагностики ответа опухоли на терапию.

- 2.6.11.4 - Последовательности с радиальным заполнением k-пространств позволяют минимизировать артефакты движения при сканировании всех органов и систем. Использование таких последовательностей обеспечивают приемлемое диагностическое качество изображений у беспокойных и неподготовленных к исследованию пациентов. Использование таких последовательностей в градиентном эхо снижают вероятность неудачного сканирования, в частности, при исследовании органов брюшной полости с контрастным усилением.

- 2.6.13.1.8 - Программы динамической контрастной перфузии (DSC и DCE) являются основой диагностики опухолей головного мозга. Автоматический и полуавтоматический постпроцессинг позволяет получать карты скорости мозгового кровотока и объема крови, значительно снижая временные затраты персонала для оценки исследования. Современные высокоинформативные исследования в нейроонкологии невозможны без указанной опции.

- 2.6.13.4.2, 2.6.13.4.3 – Указанные импульсные последовательности позволяют снизить риски получения некачественных постконтрастных изображений брюшной полости, грудной клетки и таза из-за дыхания и движения пациента, а также собирать информацию очень быстро и, таким образом, получать множественные артериальные фазы контрастирования на одной задержке дыхания. Последовательности значительно повышают информативность и диагностическое качество исследований брюшной полости и забрюшинного пространства, в частности, при опухолевом поражении печени (гепатоцеллюлярный рак, метастазы и т.д.), поджелудочной железы (аденокарцинома, кистозно-солидные и нейроэндокринные опухоли), почек, надпочечников и селезенки, желчных протоков и пузыря. Крайне важная опция в онкологии.

- 2.8.1.1 – Совместимость радиочастотных катушек с технологией Compressed Sensing обеспечивает высокую скорость исследований (в несколько раз выше по сравнению с обычными технологиями сканирования), тем самым значительно повышая пропускную способность аппарата МРТ и делая МР-исследования более доступными для онкологических пациентов.

- 2.8.2 – Многоканальная катушка для исследования головы и шеи (не менее 32 каналов): чем выше количество каналов приема – тем выше скорость и качество сканирования (например, трактографии и диффузионно-куртозисной МРТ). Существуют 16-, 24-, 32-, 48-, 64-канальные катушки. 16-канальные относятся к катушкам начального уровня, 64-канальные – к экспертным. 32-канальная катушка выбрана как среднее значение, позволяя обеспечивать достаточное качество и скорость исследования. 32-канальными катушками для исследования головного мозга обладают все основные производители МРТ.

- 2.8.3, 2.8.3.2, 2.8.3.3 – Две многоканальные катушки (не менее 32 каналов) для тела с длиной не менее 50 см необходимы для проведения МРТ всего тела и обеспечивают покрытие (вместе с катушкой для исследования головы и шеи) от головы до верхней/средней трети бедра. МРТ всего тела (с ДВИ) – важнейшая методика в онкологии для проведения М-стадирования злокачественных опухолей (выявления отдаленных метастазов) и диагностики лимфопролиферативных заболеваний (например, лимфом) и являющейся аналогом ФДГ-ПЭТ/КТ. При этом метод не связан с лучевой нагрузкой и введением контрастных препаратов. Дыхательная синхронизация позволяет исключить динамическую нерезкость изображений, при этом встроенный в катушку или бесконтактный датчик дыхания, в отличие от стандартного дыхательного пояса, ускоряет процесс сканирования и не препятствует нормальному дыханию пациента.

- 2.9.1. Комплект приспособлений и оборудования для проведения функциональной МРТ головного мозга должен иметь возможность создания визуальных, звуковых и двигательных задач (парадигм). Использование данных парадигм у пациентов с опухолями головного мозга является частью подготовки к проведению высокоточных операцией на головном мозге с целью обеспечения возможности максимального удаления опухоли с одновременным сохранением жизненно важных функций, что позволит повысить эффективность лечения и сохранить качество жизни пациента.

Примечание по лоту №2:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

* 2.1. Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества постоянно находится в пультовой МРТ и для обеспечения безопасности пациентов и персонала, избегания помех при сканировании должен быть предназначен для работы в условиях магнитного поля с напряженностью 3 Тесла.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3 Обязательство обеспечить обучение 3-х врачей лучевой диагностики из учреждения на протяжении не менее 4-х недель на курсах усовершенствования по МРТ в Российской медицинской академии последипломного образования или другом учреждении последипломного образования Российской Федерации по выбору заказчика (включая расходы на проезд, проживание, суточные).

4. Перечень известных производителей:

По лоту 1 – фирмы-производители и возможные модели оборудования: GE – SIGNA Hero, SIGNA Premier, SIGNA Architect, SIGNA Pioneer; Philips – Ingenia 3.0T, Ingenia Elition; Siemens – MAGNETOM Lumia, MAGNETOM Vida, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma.

По лоту 2 – подобное оборудование производится фирмами: MEDRAD (Германия): MRXperion, Spectris Solaris; MedtronAG (Германия): AccutronMR; UlrichGmbH (Германия): UlrichMississippi.