Приложение 1

Лот 1. Аппарат цифровой рентгенодиагностический на 3 рабочих места с цифровыми системами рентгеноскопии и рентгенографии на базе плоскопанельных детекторов – 31 ед.

- Состав оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 2 |
| 1.3 | Поворотный стол-штатив | 1 |
| 1.4 | Автоматический коллиматор первого рабочего места | 1 |
| 1.5 | Стандартные дополнительные приспособления (защитная ширма врача, держатели для рук, компрессионный тубус) | 1 компл. |
| 1.6 | Система цифровой рентгеноскопии на базе динамического плоскопанельного детектора рентгеновского изображения | 1 |
| 1.7 | Монитор врача на тележке в процедурной | 1 |
| 1.8 | Стол снимков | 1 |
| 1.9 | Подвижная стойка-штатив рентгеновской трубки напольного крепления | 1 |
| 1.10 | Ручной коллиматор для второго и третьего рабочих мест | 1 |
| 1.11 | Ионизационная камера экспонометра | 3 |
| 1.12 | Отсеивающий растр | 3 |
| 1.13 | Вертикальная стойка снимков | 1 |
| 1.14 | Опора рук для боковых снимков | 1 |
| 1.15 | Система цифровой рентгенографии на базе плоскопанельных детекторов рентгеновского изображения | 1 |
| 1.16 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 |
| 1.17 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1.18 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1.19 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1.20 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1.21 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Мощность | не менее 50 кВт | * |
| 2.1.3 | Диапазон напряжения при рентгенографии | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.1.4 | Диапазон напряжения при рентгеноскопии | не менее 40–120 кВ |  |
| 2.1.5 | Диапазон силы тока при рентгенографии | не менее 10–500 мА |  |
| 2.1.6 | Диапазон силы тока при рентгеноскопии - непрерывная рентгеноскопия - импульсная рентгеноскопия | не менее 0,5–5,0 мА не менее 20 мА |  |
| 2.1.7 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.8 | Автоматический экспонометр | наличие | * |
| 2.1.9 | Анатомически программируемая рентгенография на русском языке | наличие | * |
| 2.1.10 | Автоматическая компенсация сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |
| 2.2.1 | Теплоемкость анода -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 300 kHU не менее 300 kHU | * |
| 2.2.2 | Угол наклона анода -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 12° не менее 12° |  |
| 2.2.3 | Размер фокусных пятен -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не более 0,6/1,2 мм не более 0,6/1,2 мм |  |
| 2.2.4 | Комплект высоковольтных кабелей -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 10 м не менее 14 м |  |
| 2.3 | Первое рабочее место |  |
| 2.3.1 | Поворотный стол-штатив | недистанционно-управляемый | * |
| 2.3.2 | Наклон стола | +90/-15о |  |
| 2.3.3 | Продольное движение деки стола | не менее 100 см |  |
| 2.3.4 | Поперечное движение деки стола | не менее 20 см |  |
| 2.3.5 | Автоматический коллиматор, с компенсацией изменения фокусного расстояния | наличие |  |
| 2.3.6 | Отсеивающий растр с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.3.7 | Ионизационная камера экспонометра | наличие |  |
| 2.3.9 | Стандартные приспособления | Защитный фартук на 1-м рабочем месте, держатели для рук, компрессионный тубус для рентгеноскопии |  |
| 2.4 | Система цифровой рентгеноскопии на базе динамического плоскопанельного детектора рентгеновского изображения |  |
| 2.4.1 | Встроенный динамический детектор рентгеновских изображений для общей рентгенодиагностики | наличие |  |
| 2.4.1.1 | Тип сцинтиллятора | на основе иодида цезия | * |
| 2.4.1.2 | Размер рабочего поля | не менее 290х290 мм | * |
| 2.4.1.3 | Размер матрицы детектора | не менее 2048х2048 пикселей |  |
| 2.4.1.4 | Пространственное разрешение при рентгенографии | не менее 3,4 пл/мм |  |
| 2.4.1.5 | Пространственное разрешение при рентгеноскопии | не менее 1,7 пл/мм |  |
| 2.4.2 | Автоматизированное рабочее место для рентгеноскопии | наличие |  |
| 2.4.3 | Специальное программное обеспечение: Удержание последнего изображения; Зеркальное отображение по вертикали и горизонтали; Система шумоподавления; Поддержка непрерывной рентгеноскопии; Выполнение серии рентгеновских снимков; Функция сохранение текущего кадра; Функция сохранения последовательности кадров; Полноэкранный и мозаичный просмотр; Электронная коллимация и увеличение изображения; Управление яркостью и контрастностью; Возможность проведения измерений (углы, расстояния, и т.д.) Поддержка функции DICOM STORE SCU, PRINT SCU, MWL SCU, CD/DVD Burning | наличие |  |
| 2.4.4 | Монитор врача в процедурной | не менее 18 дюймов, 1024х1280 |  |
| 2.4.4.1 | Яркость | не менее 500кд/м2 | * |
| 2.4.4.2 | Контрастность | не менее 800:1 |  |
| 2.5 | Второе рабочее место |  |
| 2.5.1 | Моторизованный стол снимков с изменяемой высотой, плавающей декой, электромеханическим тормозом | наличие | * |
| 2.5.2 | Съемный отсеивающий растр с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.5.3 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.5.4 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.5.5 | Штатив снимков напольного крепления | наличие |  |
| 2.5.6 | Поворот колонны вокруг вертикальной оси не менее | +90 - -90градусов | * |
| 2.6 | Третье рабочее место |  |
| 2.6.1 | Вертикальная стойка снимков | напольного крепления |  |
| 2.6.2 | Диапазон вертикального перемещения центра кассеты от пола | не менее 40-170 см |  |
| 2.6.3 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.6.4 | Съемный отсеивающий растр с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.7 | Система цифровой рентгенографии на базе плоскопанельных детекторов рентгеновского изображения |  |
| 2.7.1 | Встроенный детектор рентгеновских изображений для общей рентгенодиагностики | 2 шт |  |
| 2.7.1.1 | Тип сцинтиллятора | на основе иодида цезия | * |
| 2.7.1.2 | Размер рабочего поля | не менее 420х420 мм | * |
| 2.7.1.3 | Размер матрицы детектора | не менее 3000х3000 пикселей |  |
| 2.7.1.4 | Пространственное разрешение при рентгенографии | не менее 3,4 пл/мм |  |
| 2.7.2 | Автоматизированное рабочее место для рентгенографии | наличие |  |
| 2.7.2.1 | Специальное программное обеспечение (СПО): Анатомические программы параметров генератора; выбор рабочего места; выбор отсеивающего растра в зависимости от выбранного типа исследования; Полноэкранный и мозаичный просмотр; Электронная коллимация и увеличение изображения; Управление яркостью и контрастностью; Возможность проведения измерений (углы, расстояния, и т.д.) Поддержка функции DICOM STORE SCU, PRINT SCU, MWL SCU, CD/DVD Burning | наличие |  |
| 2.8 | Медицинская диагностическая станция с архивом |  |
| 2.8.1 | ОЗУ | не менее 4,0 Гб |  |
| 2.8.2 | Жесткий диск | не менее 1,0 Тб |  |
| 2.8.3 | Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках | RAID, не менее 6.0 Тб доступных пользователю | * |
| 2.8.4 | DVD/R-W | наличие |  |
| 2.8.5 | DVI – цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
| 2.8.6 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.8.7 | Язык интерфейса | русский | * |
| 2.8.8 | Монитор диагностический | ЖКИ, не менее 20” |  |
| 2.8.9 | Разрешение монитора | не менее 2000х1500 | * |
| 2.8.10 | Максимальная яркость монитора | не менее 700 канделл/м2 | * |
| 2.8.11 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.8.12 | Наличие калибровки | по стандарту DICOM-3 |  |
| 2.9 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |
| 2.10.1 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.10.2 | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 10 лицензии | прием, обработка и запись на DVD/CD изображений в формате DICOM-3 | * |

- Дополнительные требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме - не более 1 мЗв/ч | *** |

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов, как более значимых в техническом задании по сравнению с другими, будет оцениваться 2 баллами.

***) обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (согласно Таблице 46, постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829, гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь №15-23/5570 от 17.03.2023г. «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ».)

Лот 1.

*п. 2.1.2 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.1.8 – наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.1.9, 2.8.7 – анатомически программируемая рентгенография и интерфейс пользователя на русском языке используются в аппаратах белорусского или российского производства;

*п. 2.2.1 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и дозе рентгеновского облучения; характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований;

*2.3.1 – для осуществления работы врача-рентгенолога непосредственно за аппаратом, в контакте с пациентом, с возможностью проведения пальпации зоны интереса;

*п. 2.4.1.1, 2.7.1.1 - иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п.2.4.1.2 – определяет возможность исследования в одном поле зрения с полным охватом таких органов как легкое, желудок, фланг толстой кишки, полукупол диафрагмы, пищевод при рентгеноскопии;

*п.2.4.4.1, – для обеспечения необходимого диагностического качества медицинского изображения на мониторе;

*п.2.5.1 - для обслуживания пациентов различной степени тяжести;

*п.2.5.6 – для возможности выполнения снимков в латеропозиции, на каталке, специальных укладок;

*п. 2.7.1.2 – определяет возможность полного охвата органов и областей исследования, при рентгенографии;

*п. 2.8.3 – отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера;

*п.п. 2.8.9, 2.8.10 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.10.2 – 10 лицензии программного обеспечения позволяют организовать локальную диагностическую компьютерную сеть, обеспечив доступ к изображениям врачам узких специальностей в отсутствие печати рентгенограмм на пленку;

Приложение 2

Лот 2. Аппарат цифровой рентгенографический с плоскопанельным цифровым детектором на 2 рабочих места – 6 ед.

- Состав оборудования.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3 | Стол снимков | 1 |
| 1.4 | Подвижная стойка-штатив рентгеновской трубки напольного крепления | 1 |
| 1.5 | Ионизационная камера экспонометра | 2 |
| 1.6 | Отсеивающая решетка | 2 |
| 1.7 | Вертикальная стойка снимков | 1 |
| 1.8 | Опора для рук при выполнении боковых снимков | 1 |
| 1.9 | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения | 2 |
| 1. 10 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии с монитором | 1 |
| 1. 11 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 |
| 1. 12 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1. 13 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1. 14 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1. 15 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1. 16 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Мощность | не менее 50 кВт | * |
| 2.1.3 | Диапазон напряжения при рентгенографии | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.1.4 | Диапазон силы тока при рентгенографии | не менее 10–500 мA |  |
| 2.1.5 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.6 | Автоматический экспонометр | наличие | * |
| 2.1.7 | Анатомически программируемая рентгенография на русском языке | наличие | * |
| 2.1.8 | Автоматическая компенсация сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |
| 2.2.1 | Теплоемкость анода | не менее 300 kHU | * |
| 2.2.2 | Размер фокусных пятен | не более 0,6/1,2 мм |  |
| 2.2.3 | Угол наклона анода | не менее 12° |  |
| 2.2.4 | Комплект высоковольтных кабелей | не менее 12 м |  |
| 2.3 | Стол снимков |  |
| 2.3.1 | Моторизованный стол снимков с изменяемой высотой, плавающей декой, электромеханическим тормозом | наличие | * |
| 2.3.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.3.3 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.3.4 | Съемная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 | * |
| 2.4 | Вертикальная стойка снимков |  |
| 2.4.1 | Вертикальная стойка снимков | напольного крепления |  |
| 2.4.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.4.3 | Диапазон вертикального перемещения центра кассеты от пола | не менее 40-170 см |  |
| 2.4.4 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.4.5 | Съемная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 | * |
| 2.5 | Плоскопанельные детекторы рентгеновского излучения вертикальной стойки снимков и стола снимков |  |
| 2.5.1 | Формат детектора | 43х43 см | * |
| 2.5.2 | Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора | проводной |  |
| 2.5.3 | Максимальная разрешающая способность | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.5.4 | Размер пикселя цифровых изображений | не более 143х143 мкм | * |
| 2.5.5 | Время получения изображения для предварительного просмотра | не более 2 сек |  |
| 2.5.6 | Градационная разрешающая способность | не менее 16 бит |  |
| 2.5.7 | Материал сцинтиллятора детектора – на основе иодида цезия | наличие | * |
| 2.6 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии |  |
| 2.6.1 | Монитор | не менее 19”, 1280х1024 |  |
| 2.6.2 | Интерфейс пользователя на русском языке | наличие | * |
| 2.6.3 | Программа просмотра и контроля качества полученных изображений | наличие |  |
| 2.6.4 | Программа ручного кадрирования изображения | наличие |  |
| 2.6.5 | Автоматический подбор яркости и контраста | наличие |  |
| 2.6.6 | Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкости границ, шума | наличие |  |
| 2.6.7 | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | наличие |  |
| 2.6.8 | Программа установки радиографических маркеров, текстовых примечаний на изображении | наличие |  |
| 2.6.9 | Возможность передачи изображений по протоколу DICOM | наличие |  |
| 2.6.10 | Наличие встроенной памяти для хранения рентгенограмм | не менее 1500 изображений |  |
| 2.7 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений |  |
| 2.7.1 | ОЗУ | не менее 2,0 Гб |  |
| 2.7.2 | Жесткий диск | не менее 500 Гб |  |
| 2.7.3 | Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках | RAID, не менее 6,0 Тб доступных пользователю | * |
| 2.7.4 | DVD/R-W | наличие |  |
| 2.7.5 | DVI – цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
| 2.7.6 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.7.7 | Язык интерфейса | русский |  |
| 2.7.8 | Монитор медицинский диагностический | ЖКИ, не менее 20” |  |
| 2.7.9 | Разрешение монитора | не менее 2000х1500 | * |
| 2.7.10 | Максимальная яркость монитора | не менее 700 канделл/м2 | * |
| 2.7.11 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.7.12 | Наличие калибровки | по стандарту DICOM3 |  |
| 2.8 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |
| 2.8.1 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение,поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.8.2 | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии | прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD DICOM-3 изображений | * |

- Дополнительные требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме - не более 1 мЗв/ч | *** |

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов, как более значимых в техническом задании по сравнению с другими, будет оцениваться 2 баллами.

***) обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (согласно Таблице 46, постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829, гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь №15-23/5570 от 17.03.2023г. «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ».)

Лот 2.

*п. 2.1.2 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.1.6 – наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.1.7, 2.6.2, 2.7.7 – анатомически программируемая рентгенография и интерфейс пользователя на русском языке используются в аппаратах белорусского или российского производства;

*п. 2.2.1 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и дозе рентгеновского облучения; характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований;

*п. 2.3.1 – для улучшения обследования пациентов в тяжелом состоянии;

*п. 2.3.4, 2.4.5 – съемное крепление отсеивающей решетки при жесткой фиксации плоскопанельного детектора позволяет выполнять рентгенограммы без решетки (череп, кисть, стопа);

*п. 2.5.1 – основная геометрическая характеристика детектора, позволяющая обеспечить визуализацию больших анатомических областей;

*п. 2.5.4 – основная техническая характеристика детектора, описывающая его разрешающую способность;

*п. 2.5.7 – иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п. 2.7.3 – отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера;

*п.п. 2.7.9, 2.7.10 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.8.2 – 3 лицензии программного обеспечения позволяют организовать локальную диагностическую компьютерную сеть, обеспечив доступ к изображениям врачам в отсутствие печати рентгенограмм на пленку.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

4.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

4.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

4.3. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

4.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.