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Приложение 1
Лот 1. Аппарат цифровой скрининговый маммографический

1. Состав оборудования.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Рентгеновский генератор
	1 шт.

	1.2. 
	Рентгеновская трубка
	1 шт.

	1.3. 
	Коллиматор
	1 шт.

	1.4. 
	Рентгеновский штатив c системой регулируемой компрессии и цифровым дисплеем
	1 шт.

	1.5. 
	Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения
	1 шт.

	1.6. 
	Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта)
	1 шт.

	1.7. 
	Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений
	1 шт.

	1.8. 
	Монитор медицинский диагностический
	2 шт.

	1.9. 
	Источник бесперебойного питания
	2 шт.

	1.10. 
	Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции
	1 шт.

	1.11. 
	[bookmark: _Hlk235174253]Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета
	1 компл.

	1.12. 
	Комплект компрессионных пластин
	1 компл.

	1.13. 
	Комплект управляющих педалей
	1 компл.



2. Технические требования.
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примеч.

	2.1. Рентгеновский генератор

	2.1.1. 
	Тип, высокочастотный
	высокочастотный
	

	2.1.2. 
	Мощность генератора, кВт
	не менее 5 кВт
	

	2.1.3. 
	Диапазон напряжения
	не менее 25-35 кВ
	

	2.1.4. 
	Диапазон экспозиции
	не менее 5-500 мАс
	

	2.1.5. 
	Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции в зависимости от степени компрессии и рентгеновской плотности железы
	наличие
	

	2.1.6. 
	Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента и для получения оптимального контраста изображения
	наличие
	

	2.1.7. 
	Функция автоматической установки анодного напряжения в зависимости от степени компрессии
	наличие
	*

	2.2. Рентгеновская трубка

	2.2.1. 
	Теплоемкость анода
	не менее 300 kHU
	*

	2.2.2. 
	Размер фокусных пятен
	не более 0,1/0,3 мм
	*

	2.2.3. 
	Фильтр
	наличие
	

	2.2.4. 
	Защита трубки от перегрузки
	наличие
	

	2.2.5. 
	Возможность проведения прицельных снимков
	наличие
	

	2.3. Коллиматор

	2.3.1. 
	Тип управления
	автоматический, настраивающий размер поля облучения в зависимости от установленной прижимной пластины
	*

	2.3.2. 
	Оптическая индикация поля рентгеновского излучения
	наличие
	

	2.4. Рентгеновский штатив c системой регулируемой компрессии и цифровым дисплеем

	2.4.1. 
	Изоцентрическое вращение подвижного плеча
	не менее 3000
	

	2.4.2. 
	Моторизированное вращение и вертикальное движение излучателя
	наличие
	

	2.4.3. 
	Фокусное расстояние
	не менее 65 см
	

	2.4.4. 
	Система съемки с геометрическим увеличением
	наличие
	

	2.4.5. 
	Режим автоматической оптимизации параметров при съемке с увеличением
	наличие
	

	2.4.6. 
	Система регулируемой компрессии

	2.4.6.1. 
	Система автоматической оптимизации компрессии с возможностью тонкой ручной регулировки
	наличие
	

	2.4.6.2. 
	Устанавливаемый моторизированный предел силы компрессии в диапазоне, не менее
	не менее 50-200 Н
	

	2.4.7. 
	Цифровой дисплей

	2.4.7.1. 
	Отображаемые параметры
	сила компрессии;
толщина компрессированной железы;
- углы поворота штатива;
- достижение необходимого усилия компрессии
	

	2.5. Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения

	2.5.1. 
	Размер рабочего поля
	не менее 29х23 см
	

	2.5.2. 
	Размер активной области
	не менее 3000х3800 пикселей
	

	2.5.3. 
	Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора
	проводной
	

	2.5.4. 
	Максимальная разрешающая способность
	не менее 7 п.л./мм
	*

	2.5.5. 
	Размер пикселя цифровых изображений
	не более 85 мкм
	

	2.5.6. 
	Градационная разрешающая способность
	16 бит
	

	2.5.7. 
	Материал сцинтиллятора детектора на базе аморфного кремния
	наличие
	*

	2.6. Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта)

	2.6.1. 
	Тактовая частота процессора
	не менее 3,0 ГГц
	

	2.6.2. 
	Емкость ОЗУ
	не менее 8 Гб
	

	2.6.3. 
	Емкость жесткого диска
	не менее 0,5 Тб
	

	2.6.4. 
	Монитор
	не менее 23”, не менее 1800х1000
	

	2.6.5. 
	Сетевой интерфейс
	наличие
	

	2.6.6. 
	Клавиатура, «мышь»
	наличие
	

	2.6.7. 
	Функции программного обеспечения:

	2.6.7.1. 
	Язык интерфейса
	русский
	*

	2.6.7.2. 
	Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции
	наличие
	

	2.6.7.3. 
	Модуль автоматического определения качества укладки PGMI
	наличие
	

	2.6.7.4. 
	Автоматическое определение качества снимка
	наличие
	

	2.6.7.5. 
	Регистрация пациента
	наличие
	*

	2.6.7.6. 
	Поиск ранее зарегистрированных пациентов в базе данных или получение информации из рабочего списка
	наличие
	

	2.6.7.7. 
	Планирование исследования (использование заранее заданной последовательности получения изображений с указанием их количества, типа
проекций, латеральности и очередности для каждого)
	наличие
	

	2.6.7.8. 
	Управление режимами экспозиции: настройка силы анодного тока, анодного или выбор режима автоматического контроля экспозиции
	наличие
	

	2.6.7.9. 
	Инструменты оценки качества изображения:
изменение масштаба;
регулировка уровня яркости и контрастности;
применение фильтров;
инвертирование изображения;
выделение на изображении участков одинаковой плотности;
отражение по вертикали/горизонтали;
поворот изображения на 90º, 270º;
нанесение на изображение текстовых меток
	наличие
	*

	2.6.7.10. 
	Печать изображения на пленке или на бумаге
	наличие
	

	2.6.7.11. 
	Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного программного обеспечения
	наличие
	

	2.6.7.12. 
	Поддержка стандарта DICOM 3.0
	наличие
	*

	2.6.7.13. 
	Возможность передачи/получения DICOM изображений на диагностическую станцию и/или сеть медицинского учреждения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0
	наличие
	

	2.7. Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений

	2.7.1. 
	Тактовая частота процессора
	не менее 3,0 ГГц
	

	2.7.2. 
	Емкость ОЗУ
	не менее 16 Гб
	

	2.7.3. 
	Емкость жесткого диска
	не менее 35000-45000 исследований
	

	2.7.4. 
	Видеокарта
	наличие
	

	2.7.5. 
	Сетевой интерфейс
	наличие
	

	2.7.6. 
	Клавиатура, «мышь»
	наличие
	

	2.7.7. 
	DVD/R-W
	наличие
	

	2.7.8. 
	Цифровой видеоинтерфейс
	наличие
	

	2.7.9. 
	Лицензионная операционная система
	наличие
	

	2.7.10. 
	Принтер лазерный А4, ч/б
	наличие
	

	2.7.11. 
	Функции программного обеспечения:

	2.7.11.1. 
	Язык интерфейса
	русский
	*

	2.7.11.2. 
	Хранение исследований
	временное и в сетевом хранилище
	

	2.7.11.3. 
	Поиск исследований по различным критериям: части фамилии, времени получения снимка, другим критериям
	наличие
	

	2.7.11.4. 
	Поддержка нескольких, в том числе специализированных медицинских, мониторов
	наличие
	

	2.7.11.5. 
	Отображение множества снимков на каждом из мониторов
	наличие
	

	2.7.11.6. 
	Управление расположением снимков на экране, в том числе возможность их перемещения с помощью мыши (перетаскиванием)
	наличие
	

	2.7.11.7. 
	Просмотр снимков в полноэкранном режиме
	наличие
	

	2.7.11.8. 
	Масштабирование изображений
	наличие
	*

	2.7.11.9. 
	Регулировка уровня яркости изображения
	наличие
	*

	2.7.11.10. 
	Регулировка уровня контрастности изображения
	наличие
	*

	2.7.11.11. 
	Зеркальное отображение изображения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
	наличие
	*

	2.7.11.12. 
	Поворот изображения на 90º, 180º, 270º
	наличие
	*

	2.7.11.13. 
	Отображение и анализ гистограммы
	наличие
	

	2.7.11.14. 
	Инструменты выделения областей изображения: нанесение текстовых и графических меток, выделение объектов интереса с помощью фигур (точечных и площадных)
	наличие
	

	2.7.11.15. 
	Автоматический расчет статистических и геометрических характеристик выделенных элементов изображения: оптической плотности, интенсивности сигнала (значение в точке, среднее значения, отклонение от среднего), площади замкнутой фигуры
	наличие
	

	2.7.11.16. 
	Измерение углов и расстояний
	наличие
	

	2.7.11.17. 
	Функции создания отчета об исследовании
	наличие
	*

	2.7.11.18. 
	Программируемый оператором список параметров отчета
	наличие
	

	2.7.11.19. 
	Использование заранее составленных текстовых шаблонов для создания отчетов, внесение шаблонов в текст отчета путем перетаскивания с помощью мыши
	наличие
	

	2.7.11.20. 
	Печать изображений из программы на пленке, на бумаге
	наличие
	

	2.7.11.21. 
	Поддержка печати на DICOM-, Windows принтерах (других печатающих устройствах)
	наличие
	

	2.7.11.22. 
	Функции вывода структурированных отчетов на печать
	наличие
	

	2.7.11.23. 
	Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного ПО
	наличие
	

	2.7.11.24. 
	Поддержка стандарта DICOM 3.0
	наличие
	*

	2.7.11.25. 
	Возможность интеграции в систему хранения и передачи изображений (сеть учреждения здравоохранения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0)
	наличие
	

	2.7.11.26. 
	Поддержка модальности снимков
	CR, DX, RF, MG
	*

	2.8. Монитор медицинский диагностический

	2.8.1. 
	Размер экрана по диагонали
	не менее 21”
	

	2.8.2. 
	Разрешение экрана
	не менее 
2500х2000
	*

	2.8.3. 
	Яркость
	не менее 700 кд/м2
	

	2.8.4. 
	Контрастность
	не менее 700:1
	*

	2.8.5. 
	Калибровка по стандарту DICOM-3
	наличие
	*

	2.9. Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка)

	2.9.1. 
	Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер)
	Соответствует
управление базой, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3
	

	2.9.2. 
	Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии
	Соответствует
прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD в DICOM-3 изображений
	

	3. Комплект компрессионных пластин

	3.1.1. 
	Прижим формата не менее 22x30 см
	наличие
	*

	3.1.2. 
	Прижим формата не менее 18x24 см
	наличие
	*

	3.1.3. 
	Прижим формата не менее 10x10 см для съемки прицельной съемки
	наличие
	

	4. Дополнительные требования

	4.1. 
	Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациентов
	наличие
	**

	4.2. 
	Маммографический фантом
	наличие
	





Примечания:
*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;
** обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (требования таблицы 46 постановления Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 №829, гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия», письма МЗ РБ №15-23/5570 от 17.03.2023 «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ»)

*п. 2.1.7, 2.3.1 позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;
*п. 2.2.1 характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований
*п. 2.2.2 влияет на диагностическую ценность снимка (чем меньше фокусное пятно, тем выше резкость краев анатомических структур, контрастность мелких структур)
*п. 2.5.4 определяет диагностическую ценность изображения
*п.2.5.7 позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;
*п. 2.6.7.1, 2.7.11.1 все текстовые материалы, идентифицирующие изделие (в том числе ПО) и инструкции к нему должны быть представлены на русском языке (Инструкция о порядке организации и проведения государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий, утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2020 № 150)
*п. 2.6.7.5, 2.6.7.9, 2.7.11.8-2.7.11.12, 2.7.11.17 влияют на скорость оказания помощи и точность постановки диагноза (инструменты обработки превращают сырое цифровое изображение в полноценный диагностический инструмент)
*п. 2.6.7.12, 2.7.11.24, 2.7.11.26 позволяет интегрировать рентгеновский аппарат в инфраструктуру медицинского учреждения, обеспечивая совместимость оборудования разных производителей и типов оборудования рентгеновского отделения
*п. 2.8.2, 2.8.4-2.8.5 - главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование
*п. 3.1.1,3.1.2 позволяют охватить большинство размеров и форм груди
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