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Лот 1. Кабинет флюорографический передвижной 

Состав оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Автомобиль-фургон
	1 шт.

	1.1. 
	Тамбур:

	1.1.1. 
	Светильник аварийного освещения
	1 шт.

	1.1.2. 
	Потолочное освещение
	1 компл.

	1.2. 
	Комната ожидания:

	1.2.1. 
	Облучатель бактерицидный
	1 шт.

	1.2.2. 
	Тепловентилятор (конвектор)
	1 шт.

	1.2.3. 
	Светильник аварийного освещения
	1 шт.

	1.2.4. 
	Окно
	1 шт.

	1.2.5. 
	Потолочное освещение
	1 компл.

	1.2.6. 
	Шкаф
	1 шт.

	1.3. 
	Процедурная:

	1.3.1. 
	Аппарат рентгеновский флюорографический
	1 шт.

	1.3.1.1. 
	Рентгеновский штатив моторизованный
	1 шт.

	1.3.1.2. 
	Рентгеновская трубка
	1 шт.

	1.3.1.3. 
	Коллиматор
	1 шт.

	1.3.1.4. 
	Ионизационная камера (экспонометр)
	1 шт.

	1.3.1.5. 
	Отсеивающая решетка
	1 шт.

	1.3.1.6. 
	Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения
	1 шт.

	1.3.2. 
	Облучатель бактерицидный
	1 шт.

	1.3.3. 
	Потолочное освещение
	1 компл.

	1.3.4. 
	Система вентиляции
	1 компл.

	1.3.5. 
	Тепловентилятор (конвектор)
	1 шт.

	1.4. 
	Комната управления:

	1.4.1. 
	Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта)
	1 шт.

	1.4.2. 
	Двустороннее переговорное устройство
	1 шт.

	1.4.3. 
	Пульт управления рентгеновским генератором
	1 шт.

	1.4.4. 
	Умывальник
	1 шт.

	1.4.5. 
	Дозатор жидкого мыла
	1 шт.

	1.4.6. 
	Электрополотенце
	1 шт.

	1.4.7. 
	Канистры для воды
	2 шт.

	1.4.8. 
	Шкафчик
	2 шт.

	1.4.9. 
	Огнетушитель
	1 шт.

	1.4.10. 
	Тепловентилятор (конвектор)
	1 шт.

	1.4.11. 
	Светильник аварийного освещения
	1 шт.

	1.4.12. 
	Окно
	2 шт.

	1.4.13. 
	Потолочное освещение
	1 компл.

	1.4.14. 
	Система вентиляции
	1 компл.

	1.4.15. 
	Световое табло с надписью «Не входить»
	1 шт.

	1.4.16. 
	Облучатель бактерицидный
	1 шт.

	1.5. 
	Накрышный кондиционер
	1 шт.

	1.6. 
	Жидкотопливный отопитель
	1 шт.

	2. 
	Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений
	1 шт.

	3. 
	Монитор медицинский диагностический
	1 шт.



Технические требования.
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примеч.

	1. Автомобиль-фургон

	1.1. 
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота)
	не превышают 860х260х400 см
	

	1.2. 
	Масса снаряженного автомобиля
	не более 12 т
	

	1.3. 
	Двигатель
	дизельный
	

	1.4. 
	Трансмиссия 
	механическая
	

	1.5. 
	Тип коробки передач 
	механическая, не менее 5 ступеней
	

	1.6. 
	Подвеска передняя / задняя
	рессорная/рессорная
	

	1.7. 
	Комплектация:

	Ремни безопасности;
Подогреватель топлива;
АБС;
Запасное колесо
	

	1.8. 
	Комплект документации, необходимый для государственной регистрации в органах ГАИ в соответствии с действующим законодательством РБ
	наличие
	*

	2. Аппарат рентгеновский флюорографический

	2.1. 
	Рентгеновский штатив моторизованный
	открытого типа
	

	2.1.1. 
	Фокусное расстояние
	1500 мм
	

	2.1.2. 
	Диапазон вертикального перемещения центра кассеты от пола
	не менее 
80-170 см
	

	2.1.3. 
	Комплект защиты стационарной (защита щитовидной железы и гонад), свинцовый эквивалент
	не менее 0,35 мм Pb
	

	2.2. 
	Рентгеновская трубка
	наличие
	

	2.2.1. 
	Теплоемкость анода
	не менее 300 kHU
	*

	2.2.2. 
	Размер фокусных пятен
	не более 0,6/1,2 мм
	*

	2.2.3. 
	Угол наклона анода
	не менее 120
	

	2.2.4. 
	Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полной закрытой диафрагме – не более 1 мЗв/ч
	наличие
	**

	2.3. 
	Рентгеновский генератор
	высокочастотный
	

	2.3.1. 
	Мощность генератора, кВт
	не менее 16 кВт
	*

	2.3.2. 
	Диапазон напряжения при рентгенографии
	не менее 40-125 кВ
	

	2.3.3. 
	Диапазон силы тока при рентгенографии
	не менее 10-500 мА
	

	2.3.4. 
	Минимальное время экспозиции
	не более 0,001 с
	

	2.3.5. 
	Автоматический экспонометр
	наличие
	*

	2.3.6. 
	Автоматическая компенсация сетевого напряжения
	наличие
	

	2.4. 
	Коллиматор
	ручной
	

	2.4.1. 
	Количество шторок
	не менее 2
	

	2.4.2. 
	Максимальный размер поля коллимации в плоскости приемника при фокусном расстоянии 1м
	не менее 42х42 см
	

	2.4.3. 
	Световой индикатор поля облучения
	наличие
	*

	2.5. 
	Ионизационная камера (экспонометр)
	трехполевая
	

	2.6. 
	Отсеивающая решетка
	не более 12:1
	

	2.7. 
	Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения

	2.7.1. 
	Размер рабочего поля
	не менее 42х42 см
	*

	2.7.2. 
	Размер активной области
	не менее 3000х3000 пикселей
	

	2.7.3. 
	Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора
	проводной
	

	2.7.4. 
	Максимальная разрешающая способность
	не менее 3,4 п.л./мм
	*

	2.7.5. 
	Размер пикселя цифровых изображений
	не более 140 мкм
	

	2.7.6. 
	Градационная разрешающая способность
	16 бит
	

	2.7.7. 
	Материал сцинтиллятора детектора на основе иодида цезия
	наличие
	*

	2.8. 
	Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта)
	наличие
	

	2.8.1. 
	Тактовая частота процессора
	не менее 3,6 ГГц
	

	2.8.2. 
	Емкость ОЗУ
	не менее 8 Гб
	

	2.8.3. 
	Емкость жесткого диска
	не менее 0,5 Тб
	

	2.8.4. 
	Монитор
	не менее 23”, не менее 1800х1000
	

	2.8.5. 
	Сетевой интерфейс
	наличие
	

	2.8.6. 
	Клавиатура, «мышь»
	наличие
	

	2.8.7. 
	Функции программного обеспечения:

	2.8.7.1. 
	Язык интерфейса
	русский
	*

	2.8.7.2. 
	Регистрация пациента
	наличие
	*

	2.8.7.3. 
	Поиск ранее зарегистрированных пациентов в базе данных или получение информации из рабочего списка
	наличие
	

	2.8.7.4. 
	Планирование исследования (выбор телосложения, анатомических программ (проекций) и пр.)
	наличие
	

	2.8.7.5. 
	Возможность создания пользовательских шаблонов исследований 
	наличие
	

	2.8.7.6. 
	Управление режимами экспозиции: настройка силы анодного тока, анодного напряжения и времени экспозиции рентгеновского излучателя или выбор режима автоматического контроля экспозиции
	наличие
	

	2.8.7.7. 
	Инструменты оценки качества изображения:
изменение масштаба;
регулировка уровня яркости и контрастности;
применение фильтров;
инвертирование изображения;
выделение на изображении участков одинаковой плотности;
отражение по вертикали/горизонтали;
поворот изображения на 90º,180º, 270º;
кадрирование изображения;
нанесение на изображение текстовых меток и графических элементов;
измерение углов и расстояний
	наличие
	*

	2.8.7.8. 
	Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного программного обеспечения
	наличие
	

	2.8.7.9. 
	Поддержка стандарта DICOM 3.0
	наличие
	*

	2.8.7.10. 
	Возможность передачи/получения DICOM изображений на диагностическую станцию и/или сеть медицинского учреждения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0
	наличие
	

	2.9. Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений

	2.9.1. 
	Тактовая частота процессора
	не менее 3,6 ГГц
	

	2.9.2. 
	Емкость ОЗУ
	не менее 8 Гб
	

	2.9.3. 
	Емкость жесткого диска
	не менее 0,5 Тб
	

	2.9.4. 
	Видеокарта
	наличие
	

	2.9.5. 
	Сетевой интерфейс
	наличие
	

	2.9.6. 
	Клавиатура, «мышь»
	наличие
	

	2.9.7. 
	Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках
	RAID, не менее 6 Тб доступных пользователю
	*

	2.9.8. 
	DVD/R-W
	наличие
	

	2.9.9. 
	Цифровой видеоинтерфейс
	наличие
	

	2.9.10. 
	Лицензионная операционная система
	наличие
	

	2.9.11. 
	Функции программного обеспечения:

	2.9.11.1. 
	Язык интерфейса
	русский
	*

	2.9.11.2. 
	Хранение исследований
	временное и в сетевом хранилище
	

	2.9.11.3. 
	Поиск исследований по различным критериям: части фамилии, времени получения снимка, другим критериям
	наличие
	

	2.9.11.4. 
	Поддержка нескольких, в том числе специализированных медицинских, мониторов
	наличие
	

	2.9.11.5. 
	Отображение множества снимков на каждом из мониторов
	наличие
	

	2.9.11.6. 
	Управление расположением снимков на экране, в том числе возможность их перемещения с помощью мыши (перетаскиванием)
	наличие
	

	2.9.11.7. 
	Просмотр снимков в полноэкранном режиме
	наличие
	

	2.9.11.8. 
	Масштабирование изображений
	наличие
	*

	2.9.11.9. 
	Регулировка уровня яркости изображения
	наличие
	*

	2.9.11.10. 
	Регулировка уровня контрастности изображения
	наличие
	*

	2.9.11.11. 
	Зеркальное отображение изображения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
	наличие
	*

	2.9.11.12. 
	Поворот изображения на 90º, 180º, 270º
	наличие
	*

	2.9.11.13. 
	Отображение и анализ гистограммы
	наличие
	

	2.9.11.14. 
	Инструменты выделения областей изображения: нанесение текстовых и графических меток, выделение объектов интереса с помощью фигур (точечных и площадных)
	наличие
	

	2.9.11.15. 
	Автоматический расчет статистических и геометрических характеристик выделенных элементов изображения: оптической плотности, интенсивности сигнала (значение в точке, среднее значения, отклонение от среднего), площади замкнутой фигуры
	наличие
	

	2.9.11.16. 
	Измерение углов и расстояний
	наличие
	*

	2.9.11.17. 
	Функции создания отчета об исследовании
	наличие
	*

	2.9.11.18. 
	Программируемый оператором список параметров отчета
	наличие
	

	2.9.11.19. 
	Использование заранее составленных текстовых шаблонов для создания отчетов, внесение шаблонов в текст отчета путем перетаскивания с помощью мыши
	наличие
	

	2.9.11.20. 
	Печать изображений из программы на пленке, на бумаге
	наличие
	

	2.9.11.21. 
	Поддержка печати на DICOM-, Windows принтерах (других печатающих устройствах)
	наличие
	

	2.9.11.22. 
	Функции вывода структурированных отчетов на печать
	наличие
	

	2.9.11.23. 
	Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного ПО
	наличие
	

	2.9.11.24. 
	Поддержка стандарта DICOM 3.0
	наличие
	*

	2.9.11.25. 
	Возможность интеграции в систему хранения и передачи изображений (сеть учреждения здравоохранения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0)
	наличие
	

	2.9.11.26. 
	Поддержка модальности снимков
	CR, DX, RF
	*

	2.10. Монитор медицинский диагностический

	2.10.1. 
	Размер экрана по диагонали
	не менее 21”
	

	2.10.2. 
	Разрешение экрана
	не менее 
1600х1200
	*

	2.10.3. 
	Яркость
	не менее 700 кд/м2
	

	2.10.4. 
	Контрастность
	не менее 700:1
	*

	2.10.5. 
	Калибровка по стандарту DICOM-3
	наличие
	*

	2.11. Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка)

	2.11.1. 
	Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер)
	Соответствует
управление базой, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3
	

	2.11.2. 
	Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии
	Соответствует
прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD в DICOM-3 изображений
	

	3. Дополнительные требования

	3.1. 
	Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациентов
	наличие
	**



Примечания:
* данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;
** обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (требования таблицы 46 постановления Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 №829, гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия», письма МЗ РБ №15-23/5570 от 17.03.2023 «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ»)

*п. 1.8 гарантирует, что автомобиль можно будет поставить на учет в ГАИ
*п. 2.2.1 характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований
*п. 2.2.2 влияет на диагностическую ценность снимка (чем меньше фокусное пятно, тем выше резкость краев анатомических структур, контрастность мелких структур)
*п. 2.3.1 мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;
*п. 2.3.5 наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;
*2.4.3 необходим для более точного позиционирования пациента и поля облучения
*п. 2.7.1 определяет размеры обследуемой области
*п. 2.7.4 определяет диагностическую ценность изображения
*п.2.7.7 позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;
*п. 2.8.7.1, 2.9.11.1 все текстовые материалы, идентифицирующие изделие (в том числе ПО) и инструкции к нему должны быть представлены на русском языке (Инструкция о порядке организации и проведения государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий, утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2020 №150)
*п. 2.8.7.2, 2.8.7.7, 2.9.11.8-2.9.11.12, 2.9.11.16-2.9.11.17 влияют на скорость оказания помощи и точность постановки диагноза (инструменты обработки превращают сырое цифровое изображение в полноценный диагностический инструмент)
*п. 2.8.7.9, 2.9.11.24, 2.9.11.26 позволяет интегрировать рентгеновский аппарат в инфраструктуру медицинского учреждения, обеспечивая совместимость оборудования разных производителей и типов оборудования рентгеновского отделения
*п. 2.9.7 - отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции РАСS-сервера
*п. 2.10.2, 2.10.4-2.10.5 - главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование
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