Приложение 1

Лот 1. Кабинет флюорографический передвижной

Состав оборудования

| # № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобиль-фургон | 1 шт. |
|  | Тамбур: |  |  |
|  | Светильник аварийного освещения | 1 шт. |
|  | Потолочное освещение | 1 компл. |
|  | Комната ожидания: |  |  |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 шт. |
|  | Тепловентилятор (конвектор) | 1 шт. |
|  | Светильник аварийного освещения | 1 шт. |
|  | Окно | 1 шт. |
|  | Потолочное освещение | 1 компл. |
|  | Шкаф | 1 шт. |
|  | Процедурная: |  |  |
|  | Аппарат рентгеновский маммографический | 1 шт. |
|  | Рентгеновский штатив c системой регулируемой компрессии и цифровым дисплеем | 1 шт. |
|  | Рентгеновская трубка | 1 шт. |
|  | Коллиматор | 1 шт. |
|  | Рентгеновский генератор | 1 шт. |
|  | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения | 1 шт. |
|  | Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта) | 1 шт. |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 шт. |
|  | Потолочное освещение | 1 компл. |
|  | Система вентиляции | 1 компл. |
|  | Тепловентилятор (конвектор) | 1 шт. |
|  | Рабочее место оператора | 1 шт. |
|  | Умывальник | 1 шт. |
|  | Дозатор жидкого мыла | 1 шт. |
|  | Электрополотенце | 1 шт. |
|  | Канистры для воды | 2 шт. |
|  | Шкафчик | 2 шт. |
|  | Огнетушитель | 1 шт. |
|  | Светильник аварийного освещения | 1 шт. |
|  | Окно | 1 шт. |
|  | Накрышный кондиционер | 1 шт. |
|  | Жидкотопливный отопитель | 1 шт. |
|  | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 шт. |
|  | Монитор медицинский диагностический | 1 шт. |

Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Автомобиль-фургон |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | не превышают 860х260х400 см |  |
|  | Масса снаряженного автомобиля | не более 12 т |  |
|  | Двигатель | дизельный |  |
|  | Трансмиссия | механическая |  |
|  | Тип коробки передач | механическая, не менее 5 ступеней |  |
|  | Подвеска передняя / задняя | рессорная/рессорная |  |
|  | Комплектация: | Ремни безопасности; Подогреватель топлива; АБС; Запасное колесо |  |
|  | Комплект документации, необходимый для государственной регистрации в органах ГАИ в соответствии с действующим законодательством РБ | наличие | * |
| - Аппарат рентгеновский маммографический |  |  |  |
|  | Рентгеновский штатив c системой регулируемой компрессии и цифровым дисплеем | наличие |  |
|  | Изоцентрическое вращение подвижного плеча | не менее 3000 |  |
|  | Моторизированное вращение и вертикальное движение излучателя | наличие |  |
|  | Фокусное расстояние | не менее 65 см |  |
|  | Режим автоматической оптимизации параметров при прицельной съемке | наличие |  |
|  | Система регулируемой компрессии |  |  |
|  | Система автоматической оптимизации компрессии с возможностью тонкой ручной регулировки | наличие |  |
|  | Устанавливаемый моторизированный предел силы компрессии в диапазоне, не менее | не менее 50-200 Н |  |
|  | Цифровой дисплей |  |  |
|  | Отображаемые параметры | сила компрессии; толщина компрессированной железы; - углы поворота штатива; - достижение необходимого усилия компрессии |  |
|  | Рентгеновская трубка | наличие |  |
|  | Теплоемкость анода | не менее 300 kHU |  |
|  | Размер фокусных пятен | не более 0,1/0,3 мм | * |
|  | Фильтр | наличие |  |
|  | Защита трубки от перегрузки | наличие |  |
|  | Возможность проведения прицельных снимков | наличие |  |
|  | Коллиматор |  |  |
|  | Тип управления | автоматический, настраивающий размер поля облучения в зависимости от установленной прижимной пластины | * |
|  | Оптическая индикация поля рентгеновского излучения | наличие |  |
|  | Рентгеновский генератор |  |  |
|  | Тип, высокочастотный | высокочастотный |  |
|  | Мощность генератора, кВт | не менее 5 кВт |  |
|  | Диапазон напряжения | не менее 25-35 кВ |  |
|  | Диапазон экспозиции | не менее 5-500 мАс |  |
|  | Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции в зависимости от степени компрессии и рентгеновской плотности железы | наличие |  |
|  | Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента и для получения оптимального контраста изображения | наличие |  |
|  | Функция автоматической установки анодного напряжения в зависимости от степени компрессии | наличие | * |
|  | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения |  |  |  |
|  | Размер рабочего поля | не менее 29х23 см |  |
|  | Размер активной области | не менее 3000х3800 пикселей |  |
|  | Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора | проводной |  |
|  | Максимальная разрешающая способность | не менее 7 п.л./мм | * |
|  | Размер пикселя цифровых изображений | не более 85 мкм |  |
|  | Градационная разрешающая способность | 16 бит |  |
|  | Материал сцинтиллятора детектора на базе иодида цезия | наличие | * |
|  | Управляющий компьютер оператора (рентген-лаборанта) | наличие |  |
|  | Тактовая частота процессора | не менее 3,0 ГГц |  |
|  | Емкость ОЗУ | не менее 8 Гб |  |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 0,5 Тб |  |
|  | Монитор | не менее 23”, не менее 1800х1000 |  |
|  | Сетевой интерфейс | наличие |  |
|  | Клавиатура, «мышь» | наличие |  |
|  | Функции программного обеспечения: |  |  |  |
|  | Язык интерфейса | русский | * |
|  | Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции | наличие |  |
|  | Модуль автоматического определения качества укладки PGMI | наличие |  |
|  | Автоматическое определение качества снимка | наличие |  |
|  | Регистрация пациента | наличие | * |
|  | Поиск ранее зарегистрированных пациентов в базе данных или получение информации из рабочего списка | наличие |  |
|  | Планирование исследования (использование заранее заданной последовательности получения изображений с указанием их количества, типа проекций, латеральности и очередности для каждого) | наличие |  |
|  | Управление режимами экспозиции: настройка силы анодного тока, анодного или выбор режима автоматического контроля экспозиции | наличие |  |
|  | Инструменты оценки качества изображения: изменение масштаба; регулировка уровня яркости и контрастности; применение фильтров; инвертирование изображения; выделение на изображении участков одинаковой плотности; отражение по вертикали/горизонтали; поворот изображения на 90º, 270º; нанесение на изображение текстовых меток | наличие | * |
|  | Печать изображения на пленке или на бумаге | наличие |  |
|  | Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного программного обеспечения | наличие |  |
|  | Поддержка стандарта DICOM 3.0 | наличие | * |
|  | Возможность передачи/получения DICOM изображений на диагностическую станцию и/или сеть медицинского учреждения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0 | наличие |  |
| - Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений |  |  |  |  |
|  | Тактовая частота процессора | не менее 3,0 ГГц |  |
|  | Емкость ОЗУ | не менее 16 Гб |  |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 35000-45000 исследований |  |
|  | Видеокарта | наличие |  |
|  | Сетевой интерфейс | наличие |  |
|  | Клавиатура, «мышь» | наличие |  |
|  | DVD/R-W | наличие |  |
|  | Цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
|  | Лицензионная операционная система | наличие |  |
|  | Принтер лазерный А4, ч/б | наличие |  |
|  | Функции программного обеспечения: |  |  |  |
|  | Язык интерфейса | русский | * |
|  | Хранение исследований | временное и в сетевом хранилище |  |
|  | Поиск исследований по различным критериям: части фамилии, времени получения снимка, другим критериям | наличие |  |
|  | Поддержка нескольких, в том числе специализированных медицинских, мониторов | наличие |  |
|  | Отображение множества снимков на каждом из мониторов | наличие |  |
|  | Управление расположением снимков на экране, в том числе возможность их перемещения с помощью мыши (перетаскиванием) | наличие |  |
|  | Просмотр снимков в полноэкранном режиме | наличие |  |
|  | Масштабирование изображений | наличие | * |
|  | Регулировка уровня яркости изображения | наличие | * |
|  | Регулировка уровня контрастности изображения | наличие | * |
|  | Зеркальное отображение изображения в горизонтальной и вертикальной плоскостях | наличие | * |
|  | Поворот изображения на 90º, 180º, 270º | наличие | * |
|  | Отображение и анализ гистограммы | наличие |  |
|  | Инструменты выделения областей изображения: нанесение текстовых и графических меток, выделение объектов интереса с помощью фигур (точечных и площадных) | наличие |  |
|  | Автоматический расчет статистических и геометрических характеристик выделенных элементов изображения: оптической плотности, интенсивности сигнала (значение в точке, среднее значения, отклонение от среднего), площади замкнутой фигуры | наличие |  |
|  | Измерение углов и расстояний | наличие |  |
|  | Функции создания отчета об исследовании | наличие | * |
|  | Программируемый оператором список параметров отчета | наличие |  |
|  | Использование заранее составленных текстовых шаблонов для создания отчетов, внесение шаблонов в текст отчета путем перетаскивания с помощью мыши | наличие |  |
|  | Печать изображений из программы на пленке, на бумаге | наличие |  |
|  | Поддержка печати на DICOM-, Windows принтерах (других печатающих устройствах) | наличие |  |
|  | Функции вывода структурированных отчетов на печать | наличие |  |
|  | Запись исследований на CD/DVD диски, в том числе с возможностью просмотра содержимого диска без установки специализированного ПО | наличие |  |
|  | Поддержка стандарта DICOM 3.0 | наличие | * |
|  | Возможность интеграции в систему хранения и передачи изображений (сеть учреждения здравоохранения, организованных в соответствии со стандартом DICOM 3.0) | наличие |  |
|  | Поддержка модальности снимков | CR, DX, RF, MG | * |
| - Монитор медицинский диагностический |  |  |  |  |
|  | Размер экрана по диагонали | не менее 21” |  |
|  | Разрешение экрана | не менее 2500х2000 | * |
|  | Яркость | не менее 700 кд/м2 |  |
|  | Контрастность | не менее 700:1 | * |
|  | Калибровка по стандарту DICOM-3 | наличие | * |
| - Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
|  | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии | прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD в DICOM-3 изображений |  |
|  | Комплект компрессионных пластин |  |  |
|  | Прижим формата не менее 22x30 см | наличие | * |
|  | Прижим формата не менее 18x24 см | наличие | * |
|  | Прижим формата не менее 10x10 см для съемки прицельной съемки | наличие |  |
| - Дополнительные требования |  |  |  |  |
|  | Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациентов | наличие | ** |
|  | Маммографический фантом | наличие |  |

Примечания:

* данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

** обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (требования таблицы 46 постановления Совмина Республики Беларусь от 29.11.2022 №829, гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия», письма МЗ РБ №15-23/5570 от 17.03.2023 «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ»)

*п. 1.8 гарантирует, что автомобиль можно будет поставить на учет в ГАИ

*п. 2.2.2 влияет на диагностическую ценность снимка (чем меньше фокусное пятно, тем выше резкость краев анатомических структур, контрастность мелких структур)

*п. 2.3.1, 2.4.7 позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.5.4 определяет диагностическую ценность изображения

*п. 2.5.7 позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п. 2.6.7.1, 2.7.11.1 все текстовые материалы, идентифицирующие изделие (в том числе ПО) и инструкции к нему должны быть представлены на русском языке (Инструкция о порядке организации и проведения государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий, утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2020 №150)

*п. 2.6.7.9, 2.7.11.8-2.7.11.12, 2.7.11.17 влияют на скорость оказания помощи и точность постановки диагноза (инструменты обработки превращают сырое цифровое изображение в полноценный диагностический инструмент)

*п. 2.6.7.12, 2.7.11.24, 2.7.11.26 позволяет интегрировать рентгеновский аппарат в инфраструктуру медицинского учреждения, обеспечивая совместимость оборудования разных производителей и типов оборудования рентгеновского отделения

*п. 2.8.2, 2.8.4-2.8.5 - главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование

*п. 2.10.1, 2.10.2 позволяют охватить большинство размеров и форм груди