Приложение

Аппарат цифровой рентгенографический с плоскопанельным цифровым детектором на 2 рабочих места – 8 ед.

- Состав оборудования.

| - № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3 | Стол снимков | 1 |
| 1.4 | Подвижная стойка-штатив рентгеновской трубки напольного крепления | 1 |
| 1.5 | Ионизационная камера (экспонометр) | 2 |
| 1.6 | Отсеивающая решетка | 2 |
| 1.7 | Вертикальная стойка снимков | 1 |
| 1.8 | Опора для рук при выполнении боковых снимков | 1 |
| 1.9 | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения | 2 |
| 1. 10 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии с монитором | 1 |
| 1. 11 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 |
| 1. 12 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1. 13 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1. 14 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1. 15 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1. 16 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Мощность | не менее 50 кВт | * |
| 2.1.3 | Диапазон напряжения при рентгенографии | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.1.4 | Диапазон силы тока при рентгенографии | не менее 10–500 мA |  |
| 2.1.5 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.6 | Автоматический экспонометр | наличие | * |
| 2.1.7 | Автоматическая компенсация сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1 | Теплоемкость анода | не менее 300 kHU | * |
| 2.2.2 | Размер фокусных пятен | не более 0,6/1,2 мм |  |
| 2.2.3 | Угол наклона анода | не менее 12° |  |
| 2.2.4 | Комплект высоковольтных кабелей | наличие |  |
| 2.2.5 | Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме - не более 1 мЗв/ч | наличие | ** |
| 2.3 | Стол снимков |  |  |
| 2.3.1 | Моторизованный стол снимков с изменяемой высотой, плавающей декой, электромеханическим тормозом | наличие | * |
| 2.3.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.3.3 | Ионизационная камера (экспонометр) | трехполевая |  |
| 2.3.4 | Отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.3.5 | Поворот колонны вокруг вертикальной оси не менее | +90 - -90градусов | * |
| 2.3.6 | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения для общей рентгенодиагностики |  |  |
| 2.3.6.1 | Детектор рентгеновских изображений | беспроводной, на основе Wi-Fi | * |
| 2.3.6.2 | Формат детектора | не менее 35х43 см | * |
| 2.3.6.3 | Максимальная разрешающая способность | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.3.6.4 | Размер пикселя цифровых изображений | не более 143х143 мкм | * |
| 2.3.6.5 | Время получения изображения для предварительного просмотра | не более 5 сек |  |
| 2.3.6.6 | Градационная разрешающая способность | не менее 16 бит |  |
| 2.3.6.7 | Материал сцинтиллятора детектора – на основе иодида цезия | наличие | * |
| 2.3.6.8 | Встроенная память детектора | Количество сохраняемых изображений не менее 100 | * |
| 2.3.6.9 | Степень защиты от влаги и пыли | Не менее IP56 | * |
| 2.3.6.10 | Максимальная нагрузка на поверхность детектора | Не менее 200кг. | * |
| 2.4 | Вертикальная стойка снимков |  |  |
| 2.4.1 | Вертикальная стойка снимков | напольного крепления |  |
| 2.4.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.4.3 | Диапазон вертикального перемещения центра приемника изображений от пола | не менее 40-170 см |  |
| 2.4.4 | Ионизационная камера (экспонометр) | трехполевая |  |
| 2.4.5 | Съемная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 | * |
| 2.4.6 | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения для общей рентгенодиагностики |  |  |
| 2.4.6.1 | Формат детектора | 43х43 см | * |
| 2.4.6.2 | Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора | проводной |  |
| 2.4.6.3 | Максимальная разрешающая способность | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.4.6.4 | Размер пикселя цифровых изображений | не более 143х143 мкм | * |
| 2.4.6.5 | Время получения изображения для предварительного просмотра | не более 2 сек |  |
| 2.4.6.6 | Градационная разрешающая способность | не менее 16 бит |  |
| 2.4.6.7 | Материал сцинтиллятора детектора – на основе иодида цезия | наличие | * |
| 2.5 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии |  |  |
| 2.5.1 | Монитор | не менее 19”, 1280х1024 |  |
| 2.5.2 | Интерфейс пользователя на русском языке, выбор анатомических программ на русском языке с передачей параметров экспозиции в генератор и выбором рабочего места | наличие | * |
| 2.5.3 | Программа просмотра и контроля качества полученных изображений | наличие |  |
| 2.5.4 | Функция ручного кадрирования изображения | наличие |  |
| 2.5.5 | Автоматический подбор яркости и контраста на полученном изображении | наличие |  |
| 2.5.6 | Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкости границ, шума | наличие |  |
| 2.5.7 | Функции масштабирования, зеркального отражение и вращение полученного изображения | наличие |  |
| 2.5.8 | Функция установки радиографических маркеров, текстовых примечаний на изображении | наличие |  |
| 2.5.9 | Возможность передачи и экспорта полученных изображений по протоколу DICOM: поддержка функций DICOM STORE SCU, PRINT SCU, MWL SCU, CD/DVD Burning | наличие |  |
| 2.5.10 | Наличие встроенной памяти для хранения полученных изображений | не менее 1500 изображений |  |
| 2.5.11 | Импорт изображений из внутренней памяти детектора, полученных вне рентгеновского кабинета (в палатах) | наличие | * |
| 2.5.12 | Передача снимков в архив в фоновом режиме с возможностью продолжения работы на всех рабочих местах рентгенаппарата | наличие | * |
| 2.6 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений |  |  |
| 2.6.1 | ОЗУ | не менее 2,0 Гб |  |
| 2.6.2 | Жесткий диск | не менее 500 Гб |  |
| 2.6.3 | Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках | RAID, не менее 6,0 Тб доступных пользователю | * |
| 2.6.4 | DVD/R-W | наличие |  |
| 2.6.5 | Цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
| 2.6.6 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.6.7 | Язык интерфейса | русский |  |
| 2.6.8 | Монитор медицинский диагностический | ЖКИ, не менее 20” | * |
| 2.6.9 | Разрешение монитора | не менее 2000х1500 | * |
| 2.6.10 | Максимальная яркость монитора | не менее 700 канделл/м2 | * |
| 2.6.11 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.6.12 | Наличие калибровки | по стандарту DICOM3 |  |
| 2.7 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |  |
| 2.7.1 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение,поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.7.2 | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии | прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD DICOM-3 изображений | * |

- Дополнительные требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов | наличие | ** |

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

**) обязательное требование, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами (согласно Таблице 46, постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829, гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь №15-23/5570 от 17.03.2023г. «О критериях радиационной безопасности медицинских ИИИ».)

Лот 2.

*п. 2.1.2 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.1.6 – наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.2.1 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и дозе рентгеновского облучения; характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований;

*п. 2.3.1 – для улучшения обследования пациентов в тяжелом состоянии, с ограниченными возможностями;

*п. 2.3.5 - для возможности выполнения снимков в латеропозиции, на каталке, специальных укладок;

*п. 2.3.6.1 – для выполнения исследований, предусматривающих отсутствие отсеивающей решётки, без увеличения, на деке стола, возможности выполнения цифровых изображений в палатных условиях, с использованием передвижных аппаратов;

*п.2.3.6.2, 2.4.6.1 - основная геометрическая характеристика детектора, позволяющая обеспечить визуализацию больших анатомических областей без использования отсеивающей решетки;

*п.2.3.6.4, 2.4.6.4 - основная техническая характеристика детектора, описывающая его разрешающую способность;

*п.2.3.6.7, 2.4.6.7 - иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п.2.3.6.8 – для возможности выполнения нескольких снимков вне рентгеновского кабинета (в палатах), без необходимости перезарядки после каждого снимка;

*п.2.3.6.9 – для возможности обработки детектора жидкими дезинфицирующими растворами, предотвращении выхода из строя при разливе биологических жидкостей пациента, при выполнении исследований в палате;

*п.2.3.6.10 – для предотвращения деформации детектора при выполнении исследований вне рентгеновского кабинета, на мягких поверхностях и у пациентов с избыточной массой тела;

*2.4.5 – съемное крепление отсеивающей решетки при жесткой фиксации плоскопанельного детектора позволяет выполнять рентгенограммы без решетки;

*п. 2.5.2, 2.6.7 – анатомически программируемая рентгенография и интерфейс пользователя на русском языке используются в аппаратах белорусского или российского производства;

*п.2.5.11 – для возможности выполнения нескольких снимков вне рентгеновского кабинета (в палатах), без необходимости перезарядки после каждого снимка;

*п.2.5.12 – для сохранения непрерывности рабочего процесса и уменьшения времени ожидания между исследованиями;

*п. 2.6.3 – отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера;

*п.п. 2.6.9, 2.6.10 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.7.2 – 3 лицензии программного обеспечения позволяют организовать локальную диагностическую компьютерную сеть, обеспечив доступ к изображениям врачам в отсутствие печати рентгенограмм на пленку.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

4.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

4.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

4.3. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

4.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.