Приложение 1

Рентгеновский компьютерный томограф (диагностический)

Количество (шт)  1.

- Состав (комплектация) оборудования из расчета на 1 комплект.

| № | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | -во |
| 1.1. | Генератор | 1 |
| 1.2. | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3. | Детекторы | 1 |
| 1.4. | Гентри | 1 |
| 1.5. | Стол пациента | 1 |
| 1.6. | Компьютерная система (консоль оператора) | 1 |
| 1.7. | Программное медицинское обеспечение консоли оператора | 1 |
| 1.8. | Рабочая станция | 2 |
| 1.9. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции | 2 |
| 1.10. | Источник бесперебойного питания обеспечение работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях в течение 10 минут; | 1 |
| 1.11 | Климатическая система для процедурной, пультовой, генераторной | 1 |
| 1.12 | Сетевое (архивное) устройство для хранения медицинских изображений с емкостью хранилища не менее 32 Тб | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование |  |  | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Генератор |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мощность |  |  | не менее 80 кВт |  |
| 2.1.2. | Диапазон напряжения |  |  | не менее 80-135 кВ |  |
| 2.1.3. | Диапазон силы тока |  |  | не менее 20-650 мА |  |
| 2.2. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплоемкость анода |  |  | не менее 7,0 MHU | * |
| 2.2.2. | Максимальная скорость охлаждения анода |  |  | не менее 1,0MHU/min |  |
| 2.2.3. | Гарантия на рентгеновскую трубку |  |  | не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов | * |
| 2.3. |  | Детекторы |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Число рядов детектора |  | не менее 32 | * |
| 2.4. |  | Гентри |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Апертура |  | не менее 70 см |  |
| 2.5. |  | Стол пациента |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 220 кг |  |
| 2.5.2. |  | Сканируемый диапазон |  | не менее 175 см |  |
| 2.6. |  | Параметры сканирования |  |  |  |
| 2.6.1. |  | Максимальное число одновременно выполняемых срезов за один оборот |  | не менее 64 | * |
| 2.6.2. |  | Минимальное время сканирования (полный оборот 360°) |  | не более 0,5 сек |  |
| 2.6.3. |  | Минимальная толщина среза |  | не более 0,625 мм |  |
| 2.6.4. |  | Максимальное поле сканирования (FOV) |  | не менее 50 см |  |
| 2.7. |  | Параметры реконструкции изображения |  |  |  |
| 2.7.1. |  | Время реконструкции |  | не менее 50 изображений в сек |  |
| 2.7.2. |  | Низкоконтрастное разрешение |  | не более 5,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 15 мГр)или не более 5,0мм@0,32% при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0мм@0,32% при дозовой нагрузке не выше 17 мГр) |  |
| 2.7.3. |  | Высококонтрастное разрешение |  | не менее 19,7 пар лин/см (при 0% MTF) |  |
| 2.7.4. |  | Изотропное минимальное разрешение |  | не более 0,33 мм |  |
| 2.7.5. |  | Итерационная реконструкция изображений на основе коррекции сырых данных |  | со снижением лучевой нагрузки не менее 40% в сравнении с алгоритмом FBP | * |
| 2.7.6. |  | Технология снижения лучевой нагрузки |  | с использованием 3D- модуляции в реальном времени |  |
| 2.8. |  | Компьютерная система (консоль оператора) |  |  |  |
| 2.8.1. |  | Запись и хранение изображений |  | на электронные носители (CD, DVD, USB-накопители) |  |
| 2.8.2. |  | Монитор |  | цветной, ЖК, размером по диагонали не менее 19» или цветной, ЖКИ, с плоским экраном, 2 шт., размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 |  |
| 2.9 |  | Программное медицинское обеспечение консоли оператора, выпущенное или сертифицированное фирмой- производителем КТ |  |  |  |
| 2.9.1. |  | Радиологический стандарт DICOM-3 (полный пакет, включая сетевой интерфейс, Worklist) |  | наличие |  |
| 2.9.2. |  | Базовое программное обеспечение, создание и архивирование базы пациентов, включая: |  | 2D-просмотр, линейные и денситометриче ские измерения; MIP/MinIP, MPR |  |
| 2.9.3. |  | КТ-болюс |  | наличие |  |
| 2.9.4. |  | Программное обеспечение для подавления артефактов от металлических имплантов |  | наличие |  |
| 2.9.5. |  | КТ-перфузия |  | наличие |  |
| 2.10. |  | Рабочая станция |  |  |  |
| 2.10.1 |  | Запись и хранение изображений |  | на электронные носители (CD, DVD, USB-накопители) |  |
| 2.10.2 |  | Монитор |  | цветной, ЖКИ, с плоским экраном, размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900x1200 или цветной, ЖКИ, с плоским экраном, 2 шт., размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 |  |
| 2.11. |  | Программное медицинское обеспечение рабочей станции, выпущенное или сертифицированное фирмой-производителем КТ, с лицензиями на две рабочие станции |  |  |  |
| 2.11.1 |  | Радиологический стандарт DICOM-3 |  | полный пакет, включая сетевой интерфейс |  |
| 2.11.2 |  | Базовое программное обеспечение |  | создание и архивирование базы пациентов, 2D-просмотр, линейные и денситометрические измерения; загрузка, синхронизация и сопоставление не менее 4-х исследований пациента |  |
| 2.11.3 |  | Трехмерная реконструкция |  | MIP/MinIP, MPR, криволинейные реконструкции, объемное цветовое картирование по плотностям (VR), SSD |  |
| 2.11.4 |  | Программное обеспечение для измерения объема |  | наличие |  |
| 2.11.5 |  | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления костной ткани |  | наличие |  |
| 2.11.5.1 |  | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления стола |  | наличие |  |
| 2.11.6 |  | КТ-эндоскопия |  | наличие |  |
| 2.11.7 |  | КТ-ангиография |  | автоматизированная субтракция сосудов с трехмерной реконструкцией и количественным анализом |  |
| 2.11.8 |  | Программное обеспечение для мультимодального просмотра, совмещения и количественной оценки DICOM-изображений | СТ, MR |  |  |
| 2.11.9 |  | Пакет планирования эндоваскулярной установки стента | наличие |  |  |
| 2.11.10 |  | Программный неврологический пакет с возможностью автоматической оценки объема гематомы головного мозга, автоматической сегментаций артерий Виллизиева круга | наличие |  |  |
| 2.11.11 |  | Программный пакет для анализа объёмных данных перфузии головного мозга | наличие |  |  |
| 2.12 |  | Дополнительные требования |  |  |  |
| 2.12.1 |  | Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациента | наличие |  | * |

Примечание:

* данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Обоснование пунктов, обозначенных «*»

*2.2.1 Показатель теплоемкости анода влияет на пропускную способность аппарата в условиях приемного отделения (количество исследований в час), что важно при массовом поступлении пациентов, и даёт возможность чередовать исследования, требующие выполнение нескольких фаз (контрастные исследования) и нативные исследования для экстренных пациентов.

*2.2.3 Гарантия на рентгеновскую трубку - не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов. Ресурс рентгеновской трубки в зависимости от компании - производителя может быть ограничен количеством проведенных сканов (скан- секунд). При этом интенсивность использования рентгеновской трубки может варьировать в зависимости от используемых методов сканирования и приложений, что может ограничить срок эксплуатации излучателя. Обеспечение гарантийных обязательств на рентгеновскую трубку на протяжении не менее 24 месяцев с момента введения системы принципиально для сохранения работоспособности системы.

*2.3.1, 2.6.1 Количество рядов детекторов и максимальное число одновременно выполняемых срезов за один оборот. Использование сканеров с количеством рядов детектора и максимальным числом одновременно выполняемых срезов за один оборот позволяет получить дополнительный спектр современных возможностей в онко- и нейровизуализации в сравнении с базовыми сканерами, повысить качество получаемых данных и пропускную способность системы в целом.

*2.7.5 Итерационная реконструкция позволяет значительно улучшить соотношение сигнал-шум и снизить лучевую нагрузку на пациента в зависимости от используемого алгоритма обработки до 25-50% по сравнению с обычными алгоритмами реконструкции (FBP). В изображениях, прошедших итерационную обработку, уровень шумов гораздо ниже, чем при стандартном исследовании с тем же анодным током и той же лучевой нагрузкой. Использование итерационных алгоритмов получения изображений гарантирует их высокое качество при минимальной лучевой нагрузке для любого пациента.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение гарантийного срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.